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第一章招标公告

项目概况
实验室仪器设备采购 招标项目的潜在投标人应在广西政府采购云平台（https：//www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取招标文件，并于2026年   月   日09:30:00 （北京时间）前递交投标文件。

[bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
项目编号：GXZC2026-G1-003147-JYZX
项目名称：实验室仪器设备采购
预算总金额（元）：3,995,900.00
采购需求：
标项一
标项名称：实验室废弃物暂存柜采购
数量：1
预算金额（元）：1,100,000.00
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：实验室废弃物暂存柜采购1套，如需进一步了解详细内容，详见招标文件。
最高限价（如有）：1,100,000.00
合同履约期限：具体详见招标文件。
本标项（否）接受联合体投标
备注：/
标项二
标项名称：化学实验教学中心本科教学设备采购
数量：1
预算金额（元）：1,328,600.00
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：化学实验教学中心本科教学设备采购1批。如需进一步了解详细内容，详见招标文件。
最高限价（如有）：1,328,600.00
合同履约期限：具体详见招标文件。
本标项（否）接受联合体投标
备注：/
标项三
标项名称：物理实验教学实验室设备购置
数量：1
预算金额（元）：1,567,300.00
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：物理实验教学实验室设备购置1批。如需进一步了解详细内容，详见招标文件。
最高限价（如有）：1,567,300.00
合同履约期限：具体详见招标文件。
本标项（否）接受联合体投标
备注：/
[bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc28359003]二、申请人的资格要求：
[bookmark: _Hlk51746371]1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
[bookmark: _Toc28359081][bookmark: _Toc28359004]2.落实政府采购政策需满足的资格要求：分标1、分标3：非专门面向中小企业采购的项目；分标2：为专门面向中小企业采购项目（所有的货物制造商须为中型或小型或微型企业或监狱企业或残疾人福利性单位）。
3.本项目的特定资格要求：无。
[bookmark: _Toc35393792][bookmark: _Toc35393623]三、获取招标文件
时间：2026年   月   日至2026年   月   日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）
地点：广西政府采购云平台（https：//www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）
方式：网上下载。本项目不发放纸质文件，投标人自行登录广西政府采购云平台（https：//www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）在线申请获取采购文件(操作路径：登录广西政府采购云平台-项目采购-获取采购文件-找到本项目-点击“申请获取采购文件”) ，电子投标文件制作需要基于广西政府采购云平台获取的招标文件编制。
售价：0元
[bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc35393624][bookmark: _Toc35393793]四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
提交投标文件截止时间：2026年   月   日09：30(北京时间)。
投标地点（网址）： 通过广西政府采购云平台（https：//www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）在线提交。
开标时间：2026年   月   日09：30(北京时间)
开标地点：本项目将在广西政府采购云平台（https：//www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）电子开标大厅解密、开启。
[bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc28359007]五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Toc35393626][bookmark: _Toc35393795]六、其他补充事宜
[bookmark: _Hlk37429585]1.投标保证金：本项目不收取投标保证金。
[bookmark: _Hlk37429595]2.信息发布媒体：中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn）
[bookmark: _Hlk37429674]3.本项目需要落实的政府采购政策
（1）政府采购促进中小企业发展。
（2）政府采购支持采用本国产品的政策。
（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。
（4）政府采购促进残疾人就业政策。
（5）政府采购支持监狱企业发展。
4.资格条件特别说明：
（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。
（2）对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。
（3）已获取招标文件的供应商不等于符合本项目的供应商资格条件。
5.投标人投标注意事项
（1）本项目为全流程电子化政府采购项目，通过广西政府采购云平台（https：//www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）实行在线电子投标，投标人应先安装广西政府采购云平台新版客户端（新版客户端下载路径：广西政府采购网（访问地址http：//zfcg.gxzf.gov.cn/）—办事服务—下载专区），并按照本项目招标文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密后在投标截止时间前通过网络上传至广西政府采购云平台（加密的电子投标文件是指后缀名为“jmbs”的文件），投标人在广西政府采购云平台提交电子投标文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式。投标人可登录广西政府采购云平台，依次进入“服务中心-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”查看电子投标具体操作流程。
（2）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的投标人将无法参与本项目政府采购活动，投标人应当在投标截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理及投标文件的提交（投标人可登录“广西政府采购网”，依次进入“办事服务-下载专区”或者登录广西政府采购云平台，依次进入“服务中心-入驻与配置”中查看CA数字证书办理操作流程。
（3）CA证书在线解密：投标人投标时，需凭制作投标文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录广西政府采购云平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的投标文件进行解密，否则后果自负。
注：1）为确保网上操作合法、有效和安全，请投标人确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个招标活动。
2）投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、提交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传、提交，投标截止时间前未完成上传、提交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件，广西政府采购云平台将予以拒收。
若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录广西政府采购云平台（https：//www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打服务热线95763或者0771-3381253获取帮助。
6.投标人可以针对一个或者多个分标进行投标，标项一至标项三兼投不兼中，只能成为一个分标的第一中标候选人，其他分标不再成为中标候选人，标项一至标项三的推荐顺序按照标项一→标项二→标项三进行推荐。
7.监督部门监督管理机构：广西壮族自治区财政厅政府采购监督管理处电话：0771-5330137。
[bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc35393796]七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称：广西师范大学
地址：桂林市七星区街道育才路15号
项目联系方式人：程老师
项目联系方式：0773-3696563
2.采购代理机构信息
名称：建银工程咨询有限责任公司
地址：桂林市解放西路3-5号五楼
项目联系人：黎明勇、蒙蔷驿、罗燕、艾迪、覃玉梅
项目联系方式：0773-2834827
建银工程咨询有限责任公司
2026年   月   日

[bookmark: _Toc20037][bookmark: _Toc828]第二章采购需求
[bookmark: _Toc254970631][bookmark: _Toc254970490]说明：
1. 为落实政府采购政策需满足的要求
（1）本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。
（2）根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的（详见本章后附的节能产品政府采购品目清单），投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件中提供所投标产品的节能产品认证证书扫描件（加盖投标人公章），否则投标文件作无效处理。
2.“实质性要求”是指采购需求中带“★”的条款或者不能负偏离的条款或者已经指明不满足投标文件按无效处理的条款。标记“★”为实质性条款，不满足做无效投标处理；标记“▲”、“■”号为重要要求，不满足仅作扣分处理。
3.采购需求中出现的品牌、型号或者生产厂家仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者生产厂家的情形。投标人可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产厂家替代，但选用的投标产品参数性能必须满足实质性要求。
4.本项目采购需求表中要求提供的文件材料或承诺书，请在《技术偏离表》或《商务条款偏离表》中应答时，注明相关文件材料或承诺书放置的页码。
5.投标人必须对投标文件中提供的证明材料和资质文件真实性负责，如出现虚假应标情况，投标人除了应接受有关部门的处罚外，还应依据《中华人民共和国民法典》的相关条款来确定赔偿金额。
6.投标人应对投标内容所涉及的专利承担法律责任，并负责保护业主的利益不受任何损害。一切由于文字、商标、技术和软件专利授权引起的法律裁决、诉讼和赔偿费用均由中标人负责。
7.投标人可以针对一个或者多个分标进行投标，标项一至标项三兼投不兼中，只能成为一个分标的第一中标候选人，其他分标不再成为中标候选人，标项一至标项三的推荐顺序按照标项一→标项二→标项三进行推荐。
8.本项目所属行业：工业。
1

标项一：
	序号
	货物/服务名称
	数量
	计量
单位
	技术参数要求

	1
	实验室废弃物暂存柜采购
	1
	套
	1、柜体

	
	
	
	
	1.1规格要求（L*W*H）：18000mm*2500mm*3000mm±5%，外形尺寸为标准集装箱尺寸，方便移动运输；柜体框架主要为corten A钢板，柜体具有防腐功能。外柜体整体材质采用corten A钢质，由框架、垂直波纹的侧板和端面、全部横向的垂直波纹顶板构成；均使用经过预处理的热轧板钢板，钢板厚度不小于2.0mm；箱体8个角采用标准ISO角件。柜体外部整体喷涂防锈油漆，内墙壁涂覆防腐油漆；全柜整体具有防腐能力。
1.2柜体设有紧急逃生门，门向疏散方向开启，疏散门开启时，门扇不应影响疏散走道和平台的宽度。疏散门严禁上锁。逃生门装置自动门闩，保证内部人员随时可以推动把手或依靠人力把门开启。
1.3	柜体两侧各开多个通风百叶窗，百叶窗内部增加防虫鼠网，通风装置的材料为不可燃或阻燃材质。
1.4	柜体为双层保温结构,柜体内壁使用A级防火隔热，隔热层厚度≥50mm；密度不低于128kg/m³的保温阻燃陶瓷纤维或耐火隔热性能不低于该参数要求的其它耐火隔热材料。
1.5	柜体内部地板采用整体式防腐地胶板。
1.6	柜体具有泄压设施或泄压点，泄压面积应≥0.110 ㎡/m³。
1.7柜体所有门窗开合部分采取有效措施排除因开关时摩擦碰撞可能产生的火花。
1.8废液暂存间底部为钢制防滑印花踏板，内部地面向中部轻微倾斜设计，倾斜度为千分之3～千分之5，中间设有漏液集水槽，漏液可沿格栅流进集液槽；再由PP漏液管流到废水（液）收集池内的PP材质废液收集桶中进行废水（液）收集并可导出。当漏液排入漏液收集槽中的漏液桶容量达到70%时，可及时联动报警。探头精准度不低于0.5级，防护等级不低于IP68。

	
	
	
	
	2、内部储存（内部空间可自行调整）

	
	
	
	
	2.1货架（22组）：
货架规格(长x宽x高)1200mm×600mm×1650mm，组合式安装；
2.1.1货架分为三层，每层承重≥300Kg;金属部件连接处经过静电处理，每层有可拆卸防倒护栏，于投标文件中提供承重检测报告复印件；
2.2耐腐蚀全PP储存柜（2组）：
尺寸为(长x宽x高)950mm x 450mmx1800mm；
2.2.1 PP储存柜主体材料为白色PP防火板折弯或焊接而成，单层承重不低于80Kg；
2.2.2柜顶部设有排风口，柜体底部设有进风口；
▲2.2.3 PP防火板具有热变形温度、维卡软化温度检测报告；
PP 板材须提供经 CMA 计量认证或CNAS 实验室认可第三方检测机构出具的材质检测报告复印件（报告须加盖 CMA或CNAS 专用章）。按国标或 ISO 国际标准开展检测，检测机构须提供对应检测标准的资质证明文件（认证证书附件或认可官网查询截图）。负荷变形温度不低于 160℃，按 GB/T 1634.1-2025、GB/T 1634.2-2019（对应 ISO 75-1:2020、ISO 75-2:2013）方法检测；维卡软化温度不低于 180℃，按 GB/T 1633-2025（对应 ISO 306:2022）方法检测。相关佐证供货时原件备查。
2.3防爆安全柜（4组）
2.3.1规格(长x宽x高)1090mm×860mm×1650mm
2.3.2采用优质冷轧钢板，柜外壳体采用≥1.0mm的冷轧钢板，柜内贴PP内胆，具有防火防爆、防腐蚀耐酸碱功能；	
2.3.3柜体内部配有3层以上托盘式活动隔板：柜体底层配有防溢槽，防腐蚀，防液漏；
2.3.4柜双机械锁，符合GA/75标准。

	
	
	
	
	3、智能控制系统

	
	
	
	
	3.1控制系统采用编程逻辑控制器(PLC)+10.2寸人机界面触摸屏+远程监控及操控+软件管理系统（具备软件著作权）系统完成电气和仪表部分的自动控制与监控管理，其中10寸工业级人机界面，分辨率为1024*600，内置嵌入式组态系统。拥有3个RS232接口，2个RS485接口，百兆宽带网口，支持sd卡和USB存储。
3.2智能控制系统具有云端后台管理功能，随时监测、控制实验室废弃物暂存柜的废气处理、喷淋降温、照明、预警报警、温度控制等功能。
3.3暂存柜软件集中控制系统由10.2寸人机界面液晶中文显示，可设置进入密码；系统具有人机对话功能，自动实时检测各传感器参数，实时显示室内温度、可燃气体浓度、相对湿度、空调状态、喷淋状态、排风速率、废气系统运行状态、警报状态、门禁照明等各项参数，以上参数均须在10.2寸人机界面触摸屏上显示，不允许通过分体显示仪显示。
3.4当柜内气体浓度接近安全临界值20%-30%时，控制系统将智能执行各类处置措施。当接近安全临界值10%-20%时或在可能发生危险的情况下控制系统会启动声光报警，报警音在85分贝以上，能提供远距离预警，同时通过云控制平台给用户发警示短信或者打警示电话；
当柜内温度当室温度超过或低于设定的安全温度值（3-28℃）时防爆空调将自动开启，超过28℃时，系统将自动启动声光报警灯，同时通过云控制平台给用户发警示短信或者打警示电话；用户可选择手动开启喷淋降温系统；若遇极端状态下（温度超过58℃）时，系统将自动开启喷淋降温系统。
3.5智能控制系统具有云端后台管理功能，可连接至生产厂家云端后台管理系统后，使用单位和售后服务人员均可通过云端后台管理系统随时监测、控制暂存柜系统的废气处理、喷淋降温、照明、预警报警、温度控制等功能。

	
	
	
	
	4、通风排气系统

	
	
	
	
	4.1柜内顶部安装通风管，管路上采用防火止回阀，柜体两侧各设置3个通风百叶窗，每个百叶窗均可从柜体外部拆卸用于清洗空气净化装置，内部设有防虫鼠、防沙尘网，通风装置的材料为不可燃或阻燃材质。
4.2顶部设置4个无动力风机，用于自动微排风。无动力风机在停电环境下可保持通风；
4.3配置强制排风系统，强制排风系统使用防腐离心风机，使用环境温度：-15℃——45℃，机壳采用优质PP板材制作，电机功率2.2KW，噪音≤85dB。
4.4当柜内可燃气体浓度高于15ppm时，智能安全系统将自动启动强制排风系统。当柜内可燃气体浓度高于18ppm时，智能安全系统将启动声光报警灯，同时通过云控制平台给用户发警示短信或者打警示电话。

	
	
	
	
	5、废气净化系统

	
	
	
	
	▲5.1废气处理系统安装于柜体外箱顶部，与内箱空间完全隔离，净化系统采用光催化氧化技术（二氧化钛光催化材料）及复合式吸附模多级结合处理，更加有效地处理可挥发酸性废气、碱性废气以及有机有毒废气，净化效率≥98%，无需换耗材，废气净化可长久使用，无使用成本。总处理能力大于8000m³/h。须提供光催化氧化反应处理系统及光催化剂二氧化钛的附着反应管样品照片，中标后样品原件备查。
5.2当柜内浓度高于15ppm时，智能安全系统将自动启动废气处理系统，废气净化系统开启后废气排放符合《GB16297大气污染物综合排放标准》要求的相关排放标准。

	
	
	
	
	6、温度控制系统

	
	
	
	
	6.1柜体内壁设置≥50mm厚的A级防火隔热保温层，防止阳光照射时内部温度过热，低温天气起到保温作用。
6.2柜体内设有防爆空调两台，当室温度超过或低于设定的安全温度值（3-28℃）时将自动开启，自动有效保证柜内的安全温度，防爆空调功率: 2P, 制冷量5000W；制热量6000 W。于投标文件中提供防爆合格证及检测报告复印件。

	
	
	
	
	7、传感监测系统

	
	
	
	
	7.1柜内设置有温湿度传感装置、氧气报警装置、VOC气体报警装置、可燃气体监测传感装置，带LED现场数据显示功能，用于柜体内部环境监测，保障可探测到不同类型，不同位置的挥发物浓度；
7.2设置防爆烟感报警装置两套，火焰探测器两套；
7.3各传感装置能24小时实时监测柜体内部，当指标达到设定安全值20%-30%（可调）时，通过控制系统自动发出警报，同时智能执行各类处置措施。
于投标文件中提供内部元器件防爆合格证复印件。

	
	
	
	
	8、防爆供电系统

	
	
	
	
	8.1防爆配电箱防爆等级达到ExdII BT6，外壳材料由铝合金铸压成型，经环氧树脂涂装，额定电压≤AC690V；防护等级IP66，挂式安装，带漏电保护；
8.2内部照明采用防爆日光灯，工作电压220V，用电量200W。出口处设置防爆应急灯，防爆等级为ExdII BT4以上；
8.3内部温度传感器使用防爆设计，内部空调使用防爆设计，内部可燃气体传感器使用防爆设计；
8.4柜内电路敷设按照防爆要求设置，柜内的防爆电器设备的安装、维护、检测等满足《防爆电器设计、安装、维护、检测与安全技术标准规范实用手册》的要求；
8.5内部主要电气配件于投标文件中提供有国家防爆电气检验部门出具的防爆合格复印件。

	
	
	
	
	9、漏液回收系统

	
	
	
	
	▲9.1废水（液）收集池设有废水预处理单元，收集池设置于高出场地常规地坪20cm的抬升区位，池体须砌筑混凝土防护挡沿，池口配套密闭盖板全覆盖封闭，从高差、物理挡沿、密封封盖三重设计规避汛期雨水汇流倒灌进池风险。处理单元采用两级一体化注塑成型耐酸碱白色PP材质的处理器，无焊接缝隙，内置吸附材料可去除废液中悬浮物、颗粒物等；投标人须自行录制两级一体化注塑成型耐酸碱PP材质废水废液预处理单元完整实物演示视频，视频需高清实拍产品全貌、结构细节，视频中测量以下关键尺寸参数：产品整体规格（高：≤310mm，宽：≤163mm，其中柱子直径≥70mm，缝隙预留≥5mm，连接管接口直径：16mm±2mm）。视频需完整展示产品一体化注塑成型工艺外观、PP材质质感，不得采用拼接剪辑、修图篡改尺寸的素材。中标后样品原件备查。
▲9.2PP 板材须提供经 CMA 计量认证或CNAS 实验室认可第三方检测机构出具的材质检测报告复印件（报告须加盖 CMA或CNAS 专用章）。按国标或 ISO 国际标准开展检测，检测机构须提供对应检测标准的资质证明文件（认证证书附件或认可官网查询截图）。负荷变形温度不低于 160℃，按 GB/T 1634.1-2025、GB/T 1634.2-2019（对应 ISO 75-1:2020、ISO 75-2:2013）方法检测；维卡软化温度不低于 180℃，按 GB/T 1633-2025（对应 ISO 306:2022）方法检测。相关佐证供货时原件备查。

	
	
	
	
	10、自动消防灭火系统及安全措施

	
	
	
	
	10.1柜体内顶部配有七氟丙烷自动灭火装置12套，覆盖整个柜体内部，当室内温度达到68℃时，感温元件自动爆破，自动灭火装置可自动喷出灭火药剂，灭火药剂自动喷放到防护区实施灭火，灭火范围覆盖整个柜体内部；七氟丙烷自动灭火装置:规格6.0kg，灭火剂HFC-227ea，使用温度:0°C-+50°C，灭火能力:全淹没；动作温度:68°C  驱动气体:1.6MPaN2
10.2手投式干粉灭火装置4套，在紧急情况下也可以人工投入灭火。手投式灭火器：规格0.8kg  灭火剂松密度≥0.82g/ml 含水率≤0.25

	
	
	
	
	11、个人安全防护设施

	
	
	
	
	11.1柜体外侧配备内嵌式个人防护箱，箱内配备特种防护服、特种防护面具、防护手套、防护眼镜等个人防护用品，每种防护用品1套；
11.2配置一套紧急冲淋洗眼器，不锈钢组合式。冲淋阀门32mm，密封压力0.4mPa；冲淋直径32mm；喷淋流量120-180L/min；工作压力：0.25-0.45mPa；用水来源：常温水或符合卫生标准用水。按照在离柜门外一边1.5m处，10秒内可到达处安装。需有可持续稳定的供水，至少保证水流15分钟以上， 35L/min 水量，1秒迅速无障碍开启。并配有废水回收装置及预处理装置，可保证废水（液）在收集时安全，减少对环境的影响。

	
	
	
	
	12、静电防护系统

	
	
	
	
	12.1柜体门口设置有防爆人体静电释放柱，与柜体主体连接，用于工作人员在进入前触摸，泄去其身体上所携带的静电荷；主电源接入处安装有独立的防雷击浪涌保护器，用于防范静电危害。防爆人体静电释放柱为PE静电释放柱，含亚导体防爆球头，球径90mm，整体高110cm，管径38mm，配3米接地线；提供有效的人体静电释放柱防爆合格证书复印件。
12.2主电源接入处安装有独立的防雷击浪涌保护器，用于防范静电危害。

	
	
	
	
	13、视频监控系统

	
	
	
	
	13.1柜内配置2个防爆视频监控摄像头，可无死角全覆盖监控；摄像头带有夜间红外监控功能，分辨率不小于960P； 
13.2柜外安装2只枪机摄像头，带有夜间红外监控功能，分辨率不小于960P；
13.3柜内外摄像头组成视频监控网络，采用POE组网；
13.4监控留有网络端口，可与校内的总监控系统对接；
13.5视频监控系统带存储记忆功能，可记录三个月以上监控数据，可以在手机、电脑上随时查看。

	
	
	
	
	14、避雷措施

	
	
	
	
	14.1主电源接入处安装有独立的防雷击浪涌保护器。
14.2柜体外装设独立避雷针，使柜体和突出物体均处于接闪器的保护范围内，或通过合理方式达到整体避雷效果。
柜体的防雷设计符合相关《防雷装置检测技术规范》的要求，通过SJ/T10694-2006 防静电通用规范、符合GB/T21431-2015、GT/T32937-2016、DB11/T643-2018、DB42/T513-2008、GB50057-2010、GB50343-2012、GB50601-2010、GB12158-2006等防雷防静电装置检测规范。

	
	
	
	
	15、安全标识、标牌与说明

	
	
	
	
	15.1在明显位置张贴有安全警示标识，安全标识符合GHS《全球化学品统一分类和标签制度》规定（标识采用耐腐蚀材质）；柜内配备可以挂置各种用户自备铭牌的装置；设备具有使用说明书，其内容包括：控制系统使用说明，灭火器使用说明，储存柜架使用说明，逃生门使用说明，个人防护用品使用说明等。

	
	
	
	
	16、智能门禁

	
	
	
	
	16.1配置机械锁及智能门禁系统
16.2 门禁配置5.5寸屏幕（双目摄像头200万像素） 可通过人脸、刷卡（手机NFC开门） 、密码等方式开门，容量各5000人，具备 IP（67）防水等级，可设置常开时间段，通行时间组，支持手机远程开门。

	
	
	
	
	17、远程在线实时监控系统

	
	
	
	
	17.1主板上配置850/900/1800/1900MHz四频数据通信模块。
17.2提供远程云监测服务，开通云监测服务后，数据通信模块将暂存柜系统的各项参数发送到专有云服务平台，云监测系统24小时远程监测暂存柜系统的各项参数指标，当达到设定值时，云监测系统会自动发送短信通知提醒客户注意，更当温度或者可燃气体浓度超过设定安全值时，控制系统还会通过语音电话等方式向用户发送警报通知。

	
	
	
	
	18、云端后台管理系统

	
	
	
	
	18.1用户可通过PC或移动设备登陆云端后台管理系统，对实验室废弃物暂存柜系统内各电气设备进行远程设置（开启或关闭）、运行操作（各电器设备阈值设置）和远程管理等。
18.2生产厂家也可通过云端后台管理系统，对出厂的每套设备提供远程在线维护及售后检修。实现产品“控制管理”和“企业管理”的技术效果。
▲18.3智能维保管理（投标演示视频）
18.3.1.设备具备智能在线售后维保系统，可快速解决售后问题，运维总览包含：巡检统计、保养统计、报修统计、工单统计，需在同一页面显示，可直观查看运维数据。
18.3.2.工单管理：可添加导出工单，根据时间、编号或描述查看工单，可查看工单编号、生成时间、所属项目、工单进度、工单类型、工单人员、紧急程度、工单描述，并对此工单进行操作处理。须提供系统截图（截图中体现工单编号、生成时间、所属项目、工单进度、工单类型、工单人员、紧急程度、工单描述等，需在同一页面显示，页面自带横向滚动条）。
18.3.3.报修管理：包含新增及导出报修，可根据时间联系人或问题描述查询具体工单，可查看报修编号、报修时间、问题描述、报修进度、报修来源、紧急程度、联系人、联系电话、所属项目等，具备导出功能，须提供系统截图（截图中体现报修编号、报修时间、问题描述、报修进度、报修来源、紧急程度、联系人、联系电话、所属项目等，具备添加及导出功能等，需在同一页面显示，页面自带横向滚动条）。
18.3.4.保养管理：包含保养任务、保养记录、保养计划、保养内容，可根据时间、编号或描述查询具体保养记录，可查看保养编号、生成时间、所属项目、工单进度、工单类型、工单人员、保养描述等，具备导出功能，须提供系统截图（截图中体现保养编号、生成时间、所属项目、工单进度、工单类型、工单人员、保养描述等，需在同一页面显示，页面自带横向滚动条）。
18.3.5.巡检管理：包含巡检任务、巡检记录、巡检计划、巡检内容，可根据时间、编号或描述查询具体巡检记录，可查看巡检编号、生成时间、所属项目、工单进度、工单类型、巡检人员、巡检描述等，须提供系统截图（截图中体现巡检编号、生成时间、所属项目、工单进度、工单类型、巡检人员、巡检描述等，需在同一页面显示，页面自带横向滚动条）。

	
	
	
	
	19、基座建设

	
	
	
	
	19.1采用钢筋混凝土抬高20CM，基础长为21米，宽为4.5米，地下预埋6分上水管及10KW以上、线径8平方电缆线，备留1个废液坑，用于存放1个耐酸碱腐蚀PP材质废液收集桶；提供地坪等配套基础设施建设图纸、方案、相关必要配件和技术指导，保证地坪建设符合暂存柜稳固、供水供电、导流、储存漏液、接地等要求。用户需在设备安装位置3米范围内提供运行所需的水、电、网络接口。施工场地需平整，场地内无市政排污管道检修口，无建筑拆除、无植被砍伐、移植、恢复等。

	
	
	
	
	20、顶棚

	
	
	
	
	20.1采用镀锌立柱，离地高度>4.5m,棚顶为彩钢板双向斜面设计，便于排水；其投影与基座一致。

	
	
	
	
	21、围栏

	
	
	
	
	21.1围栏高≥1.8米。
22.2材质：不锈钢材质

	
	
	
	
	22.废液收集池

	
	
	
	
	22.1样式：地埋式
22.2材质：混凝土钢筋结构，壁厚20cm
22.3规格：内径长宽深（1.2x1.2x1m），井盖为复合树脂树脂材料
22.4废液收集箱规格：长宽深（1x1x0.75）、容量≥500L、防腐（耐酸碱）

	
	
	
	
	23.智能试剂柜（双门称重储存一体柜）

	
	
	
	
	23.1设备尺寸≤高1300 *宽525*深550mm ，配备两个独立的储存空间（提供包含尺寸标注的正视图、侧视图及实物测量图作为佐证材料）。
23.2两个独立储存空间柜内层板高度可任意调节。总存储量应具备不少于48瓶500mL标准规格试剂瓶的存储能力。存储容量应基于常见圆柱形试剂瓶，在合理布局下的实际容纳数量进行计算。（投标时须提供柜内空间尺寸示意图及实物图，并标注每层可容纳瓶数及总存储量，所投产品整机物理结构须实际满足该存储需求）。
23.3所选称重天平须集成固定式防漏液托盘，托盘与天平为一体化结构，禁止使用抽拉式设计，以保障称量稳定性。应具备至少1000ml的防漏液容积且具有耐腐蚀能力，能够有效防止意外溢出液体，防止对设备及工作台面造成污染（提供实物托盘佐证）"称量天平量程≥6kg，称量精度≤0.05g，满足管制类化学品称量的精度与记录要求（投标时须提供具有CMA或CNAS标识的性能GB/T26497-2022的检测报告，同时检测机构认证范围需涵盖天平校准能力并提供认可证书附件）。
23.4 RFID识别区域应完整覆盖称重台的防漏液托盘的全部有效表面，实现无盲区、无死角识别。在托盘任意位置放置符合ISO 18000-6C（或GB/T 29768）标准的RFID危化品标签时，系统均能稳定、准确读取标签信息，不得因标签方向、角度、摆放位置等因素导致识别失败或不稳定。
▲23.5采用机电双向联动锁具系统，锁具闭合时电子锁与物理锁均为闭合状态，可实现电子指令解锁与双物理钥匙机械解锁的双向实时同步开启，确保危化品储存安全领用便捷。电子指令开启时机械锁具会同时开启，无需机械钥匙辅助开启；即使在断电、断网等异常情况下，双物理钥匙可同时开启机械锁和电子锁，打开对应的储存柜门（提供相关演示视频，设备到货进行功能验收）。
23.6配备的两套机械防盗锁，锁具均须符合《中华人民共和国公共安全行业标准》GA/T 73-2015《机械防盗锁》技术要求（提供具有CMA或CNAS资质的检测机构出具的符合 GA/T73-2015的检测报告；并提供现场实拍图，需清晰展示双锁安装位置、结构布局及锁具，至少包含整机外观图、双锁特写图各一张）。
23.7配备不小于13.3寸的触摸式操作显示屏，可进行人机操作。支持实时环境监控(温湿度、TVOC浓度、柜门状态等)、支持人员权限设置、出库电子台账、入库电子台账及库存台账查询、报警信息查询等功能、支持智能预警报警。
23.8生物信息认证设备：采用人脸识别认证，具有双目摄像头，两个摄像
头像素均不低于200W，且人脸识别摄像头角度可调节（提供实物图片佐证）；
23.9 IC/ID卡阅读器：需具备一卡通认证功能，并可同时兼容ID及IC卡两种协议，满足采购方单位一卡通直接对接使用。
23.10射频设备：智能柜内每个空间及天平称重位置均需具备RFID自动识别功能，黏贴电子标签的危化品出入库、称重，智能柜均可自动识别并记录。RFID射频设备满足《中华人民共和国无线电管理条例》RFID射频设备至少满足通讯频段920~925Mhz内，输出功率≤33dbm或2W、占用带宽≤250KHz（提供无线电发射设备型号核准证）。
23.11柜体内外壳体均采用厚度≥1.2 mm的冷轧钢板，采用防火结构设计，具备不低于15分钟的防火能力，符合GB/T41962—2022技术规范标准要求。所投智能柜须通过整机实物燃烧测试，耐火时间≥15分钟。（须提供由具备CNAS资质的第三方机构出具智能试剂柜整机实物燃烧测试报告（普通柜无效），测试机构认证范围需涵盖安全柜耐火性能检测并提供认可证书附件）。柜内空间（上、下、左、右内衬板）均采用PP（聚丙烯树脂）板进行覆盖封装，PP板厚度≥4mm，柜内层板可调节。柜内采用PP（聚丙烯树脂）材料，依据GB/T 2408–2021检测，垂直燃烧达V-0级、水平燃烧达HB级（燃烧速率≤40 mm/min），样品必须取自投标产品柜体实物，普通柜无效（提供具有CNAS测试报告，检测机构需具备塑料燃烧性能（GB/T 2408–2021）检测能力并提供认可证书附件）。
■23.12所投智能柜柜体板材需通过中性盐雾测试，遵循GB/T 10125-2021要求。满足在溶液PH值为6.5到7.2之间的环境下，连续96个小时盐雾测试下样品保护评级达到10级（即“无缺陷面积”评级，Ra=0）。（须提供由具有CNAS标识的性能检测报告。检测机构认证范围需涵盖盐雾试验GB/T 10125-2021项目，检测对象应为智能柜的实际使用材料（柜体钢板））。
23.13采用分区独立通风排气架构，每个空间具有独立的进风口和出风口，支持外接排风管道；同时支持加装过滤器，支持净气过滤功能。
23.14网络：支持有线、无线网络连接，可根据用户现场的网络情况进行选择连接方式。
23.15声音设备：具备语音播报功能，对操作步骤进行播报指导；异常情况声音预警功能，进行异常操作提醒，便于纠正异常操作行为。
23.16环境检测传感器：柜内每个空间均集成温湿度传感器，量程：-40–80°C（±0.2°C），0–99% RH（±2% RH）；柜内每个空间均集成TVOC传感器，量程：0–5000 ppb，显示分辨率1 ppb。
23.17柜体需配备有效防静电接地点，设计须符合GB12158-2024防止静电事故通用导则的规定。
23.18状态指示：柜体顶部拥有多个状态指示灯，用于直观展示智能柜的相关状态，包括但不限于：报警指示灯、电源指示灯、开门指示灯。
23.19复位功能：智能柜须有复位按钮，确保在设备及系统异常用户通过复位键按钮，可重置系统及智能柜，进而恢复智能柜使用。（提供整柜高清图、复位键按钮实物特写各一张）。
23.20智能柜概况：危险化学品数据展示及查询：可以支持查询系统内的危险化学品每天的使用数据，包括每日操作数据、每日异常数据、每日领取数据、每日归还数据、每日待归还数据、智能柜信息展示；人员权限：支持按照学校、学院、课题组架构进行人员权限设置；支持自定义管理员角色，满足超级管理员、管理员及操作员等基本角色权限；支持对角色信息自定义权限，选择是否赋予相关角色对应权限。
23.21试剂管理：①基本信息录入：包括试剂的质量、密度、生产日期、CAS号、厂商、保质期等，支持excel表格批量上传。②试剂查询：支持按照试剂类型（易制毒、易制爆、一般危化品等）、按试剂状态（已采购、柜内、借出、注销等）、按智能柜进行试剂分布查询。③危化品数据库：内置《危化品管理目录（2021版）》2828条危化品MSDS文档及数据库，包含剧毒品、爆炸品、麻醉药品、精神药品、易制毒、易制爆、⾼毒品、爆炸性危险化学品、重点监管危化品，拥有对应的危化品分类目录；数据库需包化学品禁忌储存数据库，禁忌储存报警提示；支持化学品信息导入及标签打印（提供对应演示视频）
报警预警：包括库存比例不足报警；预期未归还设置；闲置时间设置；柜门长时间未关门设置；未称重报警设置；禁忌存储报警提示危险化学品有效期设置等。支持在移动端及后台进行报警信息查询（提供对应演示视频）23.22报表管理：危险化学品台账表头为自定义报表，可根据实际需求进行配置，字段包括：危化品名称、操作日期、化学品类型、智能柜、负责人、操作类型（采购、入库、借出、注销等）、智能柜名称等
▲23.23软件产品证书：为保证软件的后续升级及版权合规，提供基于 RFID 技术的化学品管理软件产品证书及RFID智能化学品管理软件著作权证书（投标人须提供软件产品证书）

	
	
	
	
	24其他附属事项

	
	
	
	
	24.1砍树（可能需砍树1-2棵，树直径约50cm，树高约20米），移植被（灌木丛约90㎡）升高填平地基：（填平面积约90㎡，升高地基约20cm）
24.2拉网线（约100-500m）
24.3线缆（约100m）
24.4警示标牌、广告牌（高90cm宽60cm）
24.5随柜配套500个实验室废弃物周转纸箱，规格长宽高（50x30x35cm），
24.6
1000张危废标识（标识包含危险特性8项：刺激性、腐蚀性、爆炸性、助燃、易燃、有毒、有害、石棉）规格20x20cm。
24.7
100张（易燃物）pp贴标识10x10cm
100张（腐蚀性）pp贴标识10x10cm
100张（毒性）pp贴标识10x10cm
100张（剧毒品）pp贴标识10x10cm
100张（杂类）pp贴标识10x10cm
24.8
2套（银色镀锌）防渗漏托盘，带水龙头，规格长宽深（65x65x5cm）带底座
24.9
200个10升（半透明）耐酸碱废液堆码桶
200个15升（半透明）耐酸碱废液堆码桶
200个25升（半透明）耐酸碱废液堆码桶
500个外覆膜加厚编织袋 规格长宽110x60cm
1000条黑色扎带长宽400mmx3.8mm
2000米黄胶带（宽4.5cm）
■24.10
配套服务要求：
采购方首次使用暂存柜，尚未熟知暂存柜的各项功能，需要供应商免费提供如下服务：
24.10.1、服务内容：现场协助第三方危化品处置公司，对暂存柜内的废弃物进行（分拣、归类、填表、贴签、称重、打包）等服务，协助采购方办理废弃物转运处置（填写、申报）等环保手续。
24.10.2、服务地点：广西师范大学雁山校区/育才校区
24.10.3、服务时限及次数：从暂存柜验收即日起1年内（服务次数具体以采购方实际转运废弃物次数为准）
24.10.4、服务要求及规范：
A、资质与培训‌要求：供应商特派服务专员必须经过专业培训并考核合格，熟悉危化品的理化特性及应急措施。供应商也可以委托广西区内有（危险废物经营许可证）资质的第三方环保公司服务，委托费由供应商承担。
B、供应商必须详细培训采购方和转运废弃物的第三方环保处置公司：培训内容包含（柜体内部贮存分类、日常使用、维护保养、注意事项、进出库等全套流程）
24.11演示要求：
（1）投标人根据实际情况通过连接广西政府采购云的视频会议通过播放已录制的演示功能录屏的视频文件；
（2）供应商需要在具备有摄像头及语音功能且互联网网络状况良好的电脑登录广西政府采购云平台远程开标大厅参与本次演示。若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打广西政府采购云平台服务热线 95763 获取热线服务帮助。




★二、商务要求：
	1
	合同签订日期
	中标通知书发出后25日内。

	2
	交付使用时间
	自合同签订之日起45个工作日内全部货物交货并安装调试完毕。

	3
	交付地点
	广西师范大学育才校区指定地点。

	4
	质保期
	1.投标人应明确承诺：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质保期除特别注明外，验收合格即日起1年。质保期内负责上门服务、维修、更换配件、非人为损坏免费更换所有故障零配件。
2.质保期所更换的零配件必须是原厂全新的零配件，满足设备运行要求。3.质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，或优于招标文件规定的，按投标人实际承诺执行。

	5
	售后服务要求
	1.售后服务费用包含在报价中，售后服务内容如下：
1）质保期内向采购人提供技术支持，确保采购人对设备的成功应用。根据采购人需要，技术支持工程师可进行现场服务；定期提供设备维护服务。
2）响应时间：提供7*24小时服务，提供电话技术指导和咨询服务，设备出现问题时,中标人接到用户电话通知后，2小时响应，12小时内电话做出维修方案，如48小时内无法通过电话解决问题，派维修人在接到报修报告后72小时内到达用户现场予以维修，直到解除故障为止。
2.质保期过后的服务要求：
1）电话咨询：产品质量保证期过后，中标供应商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议，并不予收费。
2）提供保修期外零配件优惠供应方案。质量保证期过后，采购人需要继续由原中标供应商提供售后服务的，该中标供应商应以优惠价格提供售后服务，常用的、容易损坏的备品备件及易损件的优惠价格清单须在投标文件中列出。
3.提供维护手册、维修手册、备件清单。

	6
	投标报价
	投标报价包含货物、货物标准附件、备品备件、专用工具、设备安装辅材、施工辅材、包装、运输、装卸、保险、货到就位的各种费用以及安装、调试等本采购文件所列设备材料需进行补充完善才能完成本项目的功能配置或实际采购中产品材料有任何遗漏的费用（含本项目需要但本文件中未列出的设备材料、功能配置）、税金、售后服务、技术培训及其他所有成本费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险等一切费用。

	7
	付款方式
	1.合同签订时，中标人应按合同金额的5%（中标人为中小微企业时为中标金额的2%）向采购人交纳履约保证金，履约保证金待履行完合同约定的权利义务事项后（中标人承诺质保期满）且不存在争议的，采购人在5个工作日内无息返还履约保证金。
2.在交货验收合格、培训指导完成及设备正常使用后，中标人在3日内开具增值税专用发票给采购人，采购人收到增值税专用发票后30个工作日内支付100％的合同金额（无息）。

	8
	履约保证金
	中标人在签订合同之前向采购人以银行转账或电汇等非现金方式一次性缴纳中标金额的5%（如为中小企业，按中标金额的2%）作为履约保证金。

	9
	验收规范、验收方法及方案
	1.项目完工后5个工作日内中标人提出验收申请，接到验收申请的5个工作日内采购人组织验收，验收所发生费用由中标人承担。
2.中标人提供不符合公告规定的、采购文件、投标文件承诺的或本合同规定的货物，采购人有权拒绝接受。
3.中标人应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给采购人，如有缺失应在采购人要求的期限内及时补齐，否则视为逾期交货。
4.采购人应当在到货并安装、调试完后进行验收。验收合格后由双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，双方各执一份。
5.若采购人委托第三方组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现中标人有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜，在此期间，采购人不承担逾期付款责任。
6.采购人对验收有异议的，在验收后以书面形式向中标人提出，中标人应自收到采购人书面异议后5日内及时予以解决，中标人不予答复或未予以实质解决的，视为认可采购人异议及处置意见。
7.验收过程中，所产生的一切费用均由中标人承担。报价时应考虑相关费用。
8.产品实行强制标准认证制度、生产许可证制度、销售或经营许可证制度、注册证制度的，中标人均应提供相关有效的证书复印件。
9.其他未尽事宜应严格按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。

	10
	其它要求
	1.中标人负责全部产品的安装调试后直接交付运行。在保修期内，中标人须保证采购人能够合法应用该器械/服务。在此过程中，采购人将提供一切必要支持。若可能出现的后续证件、手续，中标人必须提供办理的流程及方法。
2.进口产品说明：本标项采购货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的，其投标文件按无效处理。
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	核心产品
	本分标的核心产品为实验室废弃物暂存柜。
提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；核心产品评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。




标项二：
	序号
	货物/服务名称
	数量
	计量
单位
	技术参数要求

	1 
	半自动卷绕机
	1
	台
	1、技术参数
1.1 卷针组合宽度： 15～30mm 30～80mm；
1.2 隔膜宽度：60～130 mm；
1.3 极片宽度：58～128 mm；
1.4 极片长度：300～2000 mm；
1.5 终止胶带宽度：8～15 mm；
1.6 卷绕精度：隔膜与负极、负极与正极片对齐误差均小于±0.2 mm；
1.7 极耳中心距精度≤±2mm；（与来料精度有关）
1.8 自动插片：插片宽度10～15mm；
1.9 对材料的要求：
1.9.1 极片的宽度误差小于0.1mm；
1.9.2 极片的“S”弯曲误差小于0.5mm/1000mm，且不可有翘边现象；3.隔膜料卷塔形误差小于±0.2mm，且不可有翘边现象；
1.10 设备能力：3～6 PPM (与极片长度及人工上料速度有关)；
2、工艺性能
2.1 采用双卷针结构，卷针宽度可以连续调整；
2.2 具有插片功能，卷绕至设定的圈数后，插入辅助卷针（插片），继续完成卷绕；
2.3 人工导入极片、自动卷绕、自动换针、自动贴终止胶带及自动下料；
2.4 可实现极耳前置、极耳中置、极耳后置等工艺要求。
2.5 贴胶带采用竖贴方式，贴胶平整，贴胶位置可精准控制且不会将电芯拉紧；贴胶稳定可靠；
2.6 卷针卷绕采用变角速度旋转技术，使隔膜与极片供料的线速度相对恒定，即达到卷绕过程中的恒张力目的，保证电芯卷绕整齐一致；
2.7 两卷隔膜主动放卷，通过连接在张力摆臂轴上的编码器实时检测隔膜张力信号，由PLC处理后控制隔膜放卷步进电机主动跟随张力变化而变速放料，以达到隔膜张力恒定的目的。同时辅以气缸张力控制技术，可在卷绕程中自动平滑调整张力；
2.8 上述的变角速度卷绕、编码器检测张力隔膜放卷变速跟随、辅助气缸张力自动调整、竖贴胶带协同工作，能有效减少电芯鼓壳，将电芯鼓壳控制在极低的水平；
2.9 具有极片粉尘清除装置；
2.10 可实现极片外包收尾或隔膜外包收尾；
2.11 卷出的电芯无破损、抽芯及极片错位现象；
2.12 具有产出统计功能；
2.13 整机运行稳定，控制可靠，操作方便；

	2 
	[bookmark: OLE_LINK3]傅里叶变换红外光谱仪
	1
	台
	1、	工作条件
1.1 环境温度：15-35˚C
1.2 相对湿度：≤65%
1.3 工作电压：220V±10%，50Hz
2、红外光谱仪主机
★2.1 光谱分辨率：≤ 0.4cm-1
▲2.2 干涉仪：磁悬浮式干涉仪，动镜和定镜均为平面镜，具有每秒13万次连续动态准直功能。投标人承诺中标供货后干涉仪提供10年部件质保。
2.3 光谱范围：8000-350cm-1
▲2.4 信噪比：≥ 45000：1 （峰-峰值，4cm-1 分辨率，1分钟扫描，DLaTGS检测器）
2.5 红外光源：单点光源，具有无热点迁移、实现无与伦比的数据重复性、超长使用寿命等特点。投标人承诺中标供货后宏外关源提供10年部件质保。
2.6 分束器：涂锗的溴化钾分束器
2.7 检测器：DLaTGS检测器（12500 cm-1 - 350 cm-1）
▲2.8 激光器：长寿命固态温控二极管激光器，投标人承诺中标供货后激光器提供 10 年部件质保。
▲2.9 波数精度：≤ 0.001cm-1 ，在2000cm-1处
2.10 波数准确度：≤ 0.05cm-1 ，在2000cm-1处
★2.11 纵坐标线性度(ASTM E1421)：<0.15%，在0.0%T偏离测量
2.12 系统验证： NG－11玻璃片用于检测器线性测试，1.5mil厚的NIST可溯源PS薄膜，认证轮上必须标有序列号和数据失效日期
2.13 安全认证软件：数据库架构设计，符合欧盟、美国、日本和中国药典要求
3、操作软件
3.1 软件必须完全与Windows 10(32-bit and 64-bit)专业版兼容，功能包括数据采集、数据处理、谱库检索、谱图解析等。要求全部汉化，可用中文对谱图进行标注。实时显示系统当前所处的状态，并实时给出主要元器件的电流、电压、温度值，指示出故障问题并指导使用者如何解决故障问题。
▲3.2 高灵敏度谱图鉴别软件：内置高精度算法，具有高精度识别功能，无需模型可以鉴别药物的不同晶型、不同种类的天然产物、组分含量不同的药物等。
3.3 ATR高级校正功能：配置不同晶体和入射角度ATR附件的各种校正模型，可精确校正ATR检测对光谱的峰强、位移以及非极化的影响，使ATR谱图与透过谱图达到优于97%最佳匹配度。
3.4 混合物分析软件及红外谱图库：包含高级材料分析软件和常用红外标准数据库，用户可自行添加谱库，自动实现混合物中各个组分的定性和半定量分析。
4、配套附件
4.1 智能型透射测样附件，1个
4.2 软件自动识别并自动设置实验参数，1个
4.3 电脑：配置不低于：i5-8500 4.10GHz处理器， 8GB内存，500GB硬盘，DVD刻录，23寸LCD显示器，Windows 10专业版系统， 1台
5、技术支持及售后服务
5.1 卖方需对仪器的维修、备件的供应、技术咨询等提供长期、可靠的服务，拥有完善的800免费服务热线。
★5.2 保修期：整机系统保修一年，包括部件和人工，自安装验收合格之日起计算，干涉仪、红外光源、激光器等核心部件保修十年。

	3 
	石墨炉+单火焰原子吸收一体机
	1
	套
	1、主要功能
1.1 全面安全的智能气体控制模块：采用智能12级乙炔气体线性流量调节和多级辅助空气调节控制模块；具有智能气体异常报警和断开功能；具有火焰助燃气异常压力监视器，分析时空气压力监视器实时监测空气压力的变化，一旦出现异常，自动切断助燃气体，安全熄火。
1.2 光学系统采用Czerny-Turner型单色器，刻线密度1800条/mm平面衍射光栅，闪耀波长250nm；采用20mm厚度全铝一体化悬浮式避震光学平台。
1.3 具有全波段氘灯背景校正和高性能自吸双背景校正。
1.4 全自动控制，自动控制波长扫描、按峰值检索方式自动寻峰定位、自动调整高压、能量自动平衡。
1.5 采用8/4灯架垂直安装，360°自动旋转切换设计、自动进行灯位微调，具有一灯工作一灯预热功能，具备编码灯功能，可有效提升分析效率；灯位全自动调节；可同时配置两只高性能空心阴极灯使用。
1.6 原子化器自动智能升降，获得最大灵敏度。
1.7 可选吸光度、浓度、发射强度的测定，提供时间平均、峰高和峰面积三种读数方式，具有原子吸收、背景吸收、扣背景校正、发射强度四种信号方式。
1.8 仪器可完全由PC端控制操作，RG-WinAAS工作站软件实时监测数据变化；软件配备审计追踪功能，便于用户日常管理，保证数据的安全性。
1.9 QA/QC功能：每测试一次，均提交测试中Abs.的SD、RSD，同时提供计算浓度的SD、RSD，测试标准样品工作曲线可自动检查曲线相关系数，以确保试验的精度。
1.10  1-20点标准浓度校准，可用单一标样进行斜率重校，保证仪器长时间工作的稳定性。设有直线回归、曲线拟合、线性及非线性标准加入法测定、平均值和相对标准偏差等功能。
1.11 工作方法可存储。可自动核算样品实际浓度值。
1.12 原子吸收工作站审计追踪功能，适配GMP/GLP合规要求，可对仪器检测全流程自动留痕、不可篡改、全程可追溯，配合权限管理与电子签名，实现检测数据真实、过程可控、责任可溯。
2、火焰原子化系统
2.1 采用金属钛燃烧器，可自由旋转、上下前后可调，配合耐腐蚀专用高效可调雾化器，具有火焰塞曼扣背景能力。
2.2 耐腐蚀聚四氟乙烯材料雾化室系统。
2.3 火焰系统兼具自动点火和手动点火，火焰燃气和助燃气气路独立分开且可精确控制流量。
2.4 仪器光路系统单双光束任意可选。
2.5 仪器标配与主机生产厂家同一品牌的氢化物发生器用于氢化物原子吸收光谱法测定痕量（ppb级）重金属元素（砷、硒、锑、铋、锡、铅、碲、锗、镉、汞）。
2.6 单火焰自动进样器，放置式自由安装。
3、石墨炉原子化系统
3.1 石墨炉原子化系统采用PID 技术，原子化升温方式包括光控升温，时控升温，一般升温方式。
3.2 配备独特长寿命石墨管。
3.3 具备石墨管内外气路双重保护功能，管内气流量四档可调，9段线性或非线性升温方式。
3.4 光控传感器监测石墨管内壁温度，最高可升温至3000℃，最大升温速率 2000℃/秒。原子化升温方式兼顾光控升温，时控升温，一般升温。
3.5 石墨炉原子化系统具有冷却水流量不足、氩气压力不足、石墨炉炉体温度过高、电源温度异常、石墨管安装接触不良报警功能，并自动切断升温程序，确保操作使用过程的安全性。
3.6 悬挂式安装石墨炉自动进样器，具有清洗功能，软件兼具多种清洗模式，且清洗无次数限制
4、石墨炉自动进样器参数
4.1 配备精度极高的针管注射泵。
4.2 具有清洗功能，软件兼具多种清洗模式，且清洗无次数限制。
4.3 样品位数 : ≥112位
4.4 注射泵规格: 250 uL
4.5 运动方式 :  转盘式
4.6 进样针清洗方式: 内外壁自动清洗
4.7 通讯方式:  RS232
5、技术参数
5.1 光学系统：仪器类型 双光束
5.2 单色器：消象差 C-T 型，焦距 350mm
5.3 色散元件：光栅1800条/mm，闪烁波长250nm
5.4 光谱带宽(nm) ：0.1、0.2、0.4、0.7、1.4、2nm 六档自动切换
5.5 波长范围(nm)：185-900
5.6 波长示值误差：0.15 nm
5.7 波长重复性(nm)：≤0.05nm
5.8 光谱带宽偏差：±0.02 nm
5.9 灯位：8 灯
5.10 元素灯类型：空心阴极灯
5.11 光度范围：0-125%，-0.1-3.00A
5.12 Cu 静态基线漂移：±0.002A/30min
5.13 Cu 动态基线漂移：±0.004A/15min
5.14 背景校正：氘灯>=40 倍（1Abs）
5.15 自吸>=80 倍（1Abs）
5.16 火焰分析特征浓度：（Cu）≤0.035ug/ml
5.17 检出限（Cu）：≤0.004ug/ml
5.18 重复性：RSD≤0.5%
5.19 乙炔流量调节：自动 12 档
5.20 空气辅助气调节：自动 4 档
5.21 燃烧器升降：自动升降
5.22 燃烧器：金属钛燃烧器
5.23 喷雾器：高效玻璃雾化器
5.24 雾化室：耐腐蚀材料雾化室
5.25 安全措施：火焰燃气、助燃气异常压力保护
5.26 石墨炉分析特征量：Cd特征量≤0.8pg；Cu 特征量≤20pg
5.27 检出限：对Cd 的检出极限≤0.8pg
5.28 对 Cu 的检出极限≤5pg
5.29 重复性（Cd）：RSD≤2.5%
5.30 石墨炉升温范围：室温～3000℃
5.31 大功率升温范围：1500℃～3000℃
5.32 斜坡与保持时间：1s～255s
5.33 升温速率：最大升温速率 2000℃/秒
5.34 原子化升温方式：光控升温，时控升温，一般升温
5.35 管外保护气流量： 1 L/min
5.36 管内保护气流量： 4 档可调（0、50、200、250ml/min 流量）
5.37 安全措施：冷却水流量、保护气压力、炉体温度、电源温度、石墨管安装报警
5.38 数据处理：测量方式 火焰法，石墨炉法，氢化物发生-原子吸收法，火焰发射法
5.39 浓度计算方式：标准曲线法（6 种线性、非线性拟合方法），标准加入法，内插法
5.40 重复测量次数：1-30 次，计算和给出吸光度和浓度的平均值、标准偏差和相对标准偏差
5.41 报表打印：参数打印，数据结果打印
5.42 其它：计算机 外接
5.43 外形尺寸 （mm）：约830*650*560
5.44 质量（重量）kg：约125Kg
5.45 电源要求：电压 220V±22V，频率 50 Hz±1Hz
5.46 使用温度：10℃-30℃
5.47 使用湿度：40%-85%
6、主要配置：
6.1 火焰石墨炉主机，1台；
6.2 安装包以及耗材包，1套；
6.3 阴极空心灯，8支；
6.4 空压机，一台
6.5 冷却水循环机，一台
6.6 审计追踪软件，一套
7、售后
7.1 主机质保壹年，软件终身免费升级
7.2 在接到用户故障信息后 2 小时内响应，72 个小时内派人上门维修和排除故障，广西本地有售后工程师24×7服务。
7.3 安装调试：厂家工程技术人员现场安装的同时，对设备进行检验调试，使设备各项技术指 标达到要求。在现场对操作人员进行培训，确保人员能正确使用和维护仪器，现场安装所需工具器材，交通食宿厂家自理，培训及技术服务均为免费。

	4 
	化工传热综合及设计型实验装置
	2
	套
	1、普通传热管：
空气流量： 4--40m3/h、空气温度：常温--60℃、常压操作；雷诺准数Re：104--5×104、努塞尔准数Nu：40--120、普兰德准数Pr：0.7；对流传热系数αi：50--150 W/m2·℃
2、强化传热管：
空气流量： 4--40m3/h、空气温度：常温--60℃、常压操作；雷诺准数Re：104—5×104、努塞尔准数Nu：40--120、普兰德准数Pr：0.7；对流传热系数αi：100-200 W/m2·℃；强化比：1.3--2.0
3、列管换热器：
空气流量： 4--40m3/h、空气温度：常温--60℃、常压操作；总传热系数K0：50--500 W/m2·℃.   
4、主要框架	整机采用不锈钢制框架外形尺寸
2200×550×1800mm (长×宽×高) （带脚轮及禁锢脚）
5、水罐：不锈钢，Φ200mm、高300mm，带玻璃液位计
6、蒸汽发生器：不锈钢，Φ125mm、高460mm带2.5KW加热棒
7、套管换热器：不锈钢，换热面积0.075 m2
8、强化传热管：不锈钢螺旋线管丝径1mm、节距40mm
9、列管换热器：不锈钢，可变换热面积（0.075--0.42） m2
10、孔板流量计：孔径 Φ17mm
11、管件、管路、阀门	食品级不锈钢304；壁厚2mm
12、冷凝回流观测段	玻璃视盅；Φ60、长度100mm
13、风机：XGB-12，最大流量100m3/h ,最大压力14KPa，正常工作压力小于9KPa，真空度11KPa，电机功率550W
14、消音器：不锈钢
15、变频器：S310+-401-H3BCD（0.75KW）
16、温度传感器：Φ3mm×120mm、Pt100热电阻
17、温度多路显示仪表：AI-702MFJ0J0
18、温度传感器：铜-康铜热电偶
19、温度显示仪表：AI-701MF
20、压差传感器：0--10KPa（铝）
21、压差显示仪表：AI-501FV24
22、电压变送器：PZ1390  0--250V
23、加热电压显示仪表：AI-519FX3
24、空气冷却器：功率35W，散热面积1.5m2

	5 
	全自动电位滴定仪
	2
	台
	1、功能参数
★1.1 MV 测量范围：-2400.00MV～+2400.00MV；永停测量范围：0～2000mV；电流范围0-200μA、0-20μA、0-2μA、0-0.2μA
★1.2  MV 测量：分辨率 0.01MV；PH 测量分辨率 0.0001PH；极化电流分辨率：0.1μA;
1.3 pH 测量范围：-26.0000PH～+40.0000PH；
1.4 测量精度：MV精度 0.03MV ，pH 精度 0.002PH；电压误差±2mv；极化电流误差±2%FS
1.5 温度测温范围：-20～135℃；
1.6 温度测量分辨率：±0.01℃；
1.7 滴定体积精度：0.0001ML
1.8 测量终点结果可选择对应不同公式换算，支持数据管理，确保结果精准度；
1.9  10英寸安卓系统控制触摸屏；
1.10 样品测试过程中，根据需要可自动调换样品顺序；
1.11 自定义公式，公式自由编辑，公式自定义变量；
1.12 通道滴定模块，连接独立16位进样器，20位进样器和34位和40位自动进样器；
1.13 可同时工作加液模块数量：1；
1.14 可扩展8组加液通道，滴定管规格：10ml 可选配 5ml,20ml,50ml；
1.15 滴定管的分辨率：1/5,00000；
1.16 滴定管补液时间：10 秒（100％充液速度）；
★1.17 滴定模式：微量滴定、动态滴定、手动滴定、终点滴定、光度/颜色滴定、电导滴定、等量/动态滴定二阶微商法、永停滴定、恒pH滴定、离子浓度、连续pH/mV测量等测试功能；
★1.18 滴定图谱可以鼠标滚轮任意放大缩小，方便看清图谱曲线细节，PDF和Excel表格可以自动导出无需人为导出，提高效率；
1.19 支持天平数据传输功能，可快速复制天平称量数据到样品信息位；
1.20 支持LIMS系统接口：支持LIMS 系统分析结果数据可以上传
1.21 符合 FDA、GLP、GMP、AOAC 规范,具备审计追踪及三级以上分级管理系统具备防篡改功能及电子签名；
1.22 审计追踪详细记录新建用户，开始滴定时间，结算滴定时间，调用方法时间，新建 编辑方法时间，电极标定时间，滴定管系数标定操作时间等有追溯； 
1.23 具备密码老化功能，每个账户可设定密码有效期，到期后强制要求更改密码后才可登录仪器，具备密码复杂程度设定功能，可根据需求设置密码复杂程度。
1.24 电极接口类型：永停滴定接口，mv/pH 测量电极接口，参比电极接口，PT1000 温度电极接口；光度电极接口，电导接口；
1.25 软件支持16/20/34/40工位四种转盘选择切换；同时支持样品杯选择切换100ml/150ml/200ml/250ml，全自动进行多任务操作，全过程无需人员监控 ，提高工作效率 ；
1.26 支持 RFID 样品信息读取功能，可识别样品信息，减少称量与测试不同人造成的信息传递错误，也可支持扫码枪进行样品信息快速录入
1.27 软件支持自动揭盖器模块选择，可在测试前自动拿起盖子测试后盖回盖子，减少空气与样品的交互反应，减少样品挥发的气味影响；
1.28 通讯方式：2 个 USB、232 串口、以太网，具有网络 CAN 总线通讯功能；
1.29 内置式加液单元，上顶式玻璃杯螺旋密封和螺旋桨搅拌器可正反双向20档搅拌控制；
2、售后服务：
2.1 质保期：质量保证期一年，终身维修；
2.2 故障服务：仪器设备出现故障时，2 小时内响应，24 小2.3 时提供服务， 48 小时内提供解决方案。
2.4 主要产品需提供生产厂家针对本项目的授权函及售后服务承诺函原件。

	6 
	数字瓶口滴定器
	2
	个
	1、体积：50ml；
2、精确度%：±0.06%；
3、精确ul：±30ul;
4、偏差%：0.02%；
5、偏差（ul）：10ul

	7 
	气压传感器
	2
	个
	1、测量范围：0～700 kPa
2、连接方式：蓝牙/USB
3、测量精度：±2%FS
4、分辨率：0.1kPa
5、采样速率：≥500次/秒
6、适用系统：Windows / Android

	8 
	电导率传感器
	2
	个
	1、测量范围：0~20000 μS/cm
2、测量精度:±2%FS
3、分辨率:10uS/cm
4、采样速率:≥10次/秒
5、连接方式：蓝牙/USB
6、适配系统：Windows / Android

	9 
	二氧化碳传感器
	2
	个
	1、测量范围：0~50,000 ppm
2、采样速率：≥1次/秒
3、测量精度：±2%FS
4、分辨率：1 ppm
5、连接方式：蓝牙/有线连接

	10 
	pH传感器
	2
	个
	1、测量范围：0~14 pH
2、连接方式：蓝牙5.0/USB
3、兼容系统：Windows / Android
4、配套软件：数据分析软件
5、  1.8寸彩屏

	11 
	温度传感器
	2
	个
	1、测量范围：-50℃～250℃
2、探头材质：不锈钢
3、连接方式：蓝牙无线/USB有线
4、数据显示：1.8寸彩屏

	12 
	色度计传感器
	2
	个
	1、测量范围：0～100%
2、采用速率：≥20次/秒
3、测量精度：±0.5%FS
4、分辨率：0.1%
5、连接方式：蓝牙/有线连接

	13 
	自动移液工作站
	1
	台
	1、仪器特点
1.1 移液工作站由XYZ三轴运动结构、高精度移液模块、底部托盘和安卓平板四部分组成。通过三轴运动结构实现不同耗材和试剂的精准操作；高精度移液模块应用空气置换的方式实现精准移液；底部托盘可选3 ~ 6盘位，满足多种不同的应用需要；安卓平板作为用户界面和控制系统的一部分，用于操作和监控移液工作站的运行。
1.2 试剂添加、化合物添加、单列梯度稀释、板的格式重组、PCR/QPCR、DNA测序、RNA转录、细胞培养等等。
[bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK1]1.3 安卓平板软件（HWCC）控制，兼容无线蓝牙和USB Type-C两种连接方式，可同时充电和通信；（投标人须提供兼容无线蓝牙和USB Type-C两种连接方式，可同时充电和通信的照片，加盖投标人公章作为证明文件）
1.4 液体转移，96转384全自动完成，不需要手动操作;(提供能佐证此条参数的技术说明书作为证明材料并加盖投标人公章）；
1.5 移动速度可调，满足不同物理特性液体对移液速度的要求；
1.6 结构模块化设计，适用多种规格移液模块；
1.7 梯度稀释，全自动完成梯度稀释目标；
1.8 紧凑设计，可放置于通风橱或生物安全柜中；
1.9 标准款吸头，降低耗材使用成本；
1.10 用户友好界面，直观易用的UI界面，自由的编程逻辑。
2、仪器参数
2.1 移液原理：空气置换式
2.2 通道数：96
2.3 板位数：6
2.4 孔板规格：标准SBS板位
2.5 移液范围：5~200μL
2.6 移液准确度：≤1.5% @20μL；≤1% @100μL；≤0.8% @200μL 
2.7 移液精确度：≤1% @20μL；≤0.8% @100μL；≤0.5% @200μL 
2.8 电源：≤180~264VAC，47~63Hz；≥220W
2.9 通信：蓝牙、USB Type-C（支持PD协议，充电、通信同时进行）
2.10 主机尺寸：≤855mm×350mm×580mm
2.11 主机净重：≤28kg

	14 
	自动旋光仪
	10
	台
	技术参数：
1、测量范围：-45°～＋45°
2、最小读数值：0.001°
3、准确度:±（0.005°＋测量值×0.03%) ±（0.005°Z＋测量值×0.03%)
4、重复性（最大偏差）≤0.002° ± 0.006°Z
5、可测样品最低透过率大于1％

	15 
	玻璃恒温水浴
	10
	台
	技术参数：
1、数字控温
2、温度范围：室温～100℃
3、温度波动：0.02℃
4、温度分辨率：0.01℃
5、内胆尺寸：300mm×300mm

	16 
	精密数字真空压力计
	15
	台
	技术参数：
1、测量范围：0～-101.3 kPa
2、分辨率：0.01 kPa

	17 
	高压数显稳压电源
	15
	台
	技术参数：
1、电压范围：0～300V，分辨率0.1V
2、电流范围：0～100 mA，分辨率0.01mA

	18 
	不锈钢超级恒温水浴
	5
	台
	技术参数：
1、数字无差控温
2、温度范围：室温～100℃
3、温度波动：0.02℃
4、温度分辨率：0.01℃
5、泵流量：6L/min
6、内胆尺寸：260×290×210mm
7、外形尺寸：370×320×205mm
8、开口尺寸：240×160mm

	19 
	气液平衡常数实验装置
	5
	台
	1、 测温范围：-50～180℃。
2、 测温分辨率：0.01℃。
3、 电流输出范围：0～2.4A。
4、 电流分辨率：0.1mA。
5、 电压输出范围：0～24V。
6、 电压分辨率：0.001V。
7、 温度传感器：不锈钢封装微型PT100(￠5*190mm)。
8、 加热棒封装材质：304全封闭不锈钢，寿命长。
9、 电流、电压、温度同时显示。
10、 箱式结构，支架一体，内有玻璃配件槽位，便于收纳管理。
11、 电源：～220V±10% 50HZ。
12、 环境：温度-5～50℃ 湿度≤85%
13、配置:双液系气液平衡相图实验装置、沸点测定玻璃仪（含加热附件）

	20 
	电位差计
	5
	台
	1、 测量范围:0~ 1.999999V，可扩展到 士5V；
2、 精度:0.005%FS
3、分辨率:0.00lmV
4、内部基准:1.25V士1%
5、尺寸:360x235x120mm
6、内部校准

	21 
	磁天平
	2
	台
	技术参数：
1、励磁电流范围0～10A（可调）；分辨率：0.01A；
2、高 斯 计：0mT～2000mT，分辨率：0.1mT，四位半显示；
3、磁场强度：0.000～0.85T；分辨率：0.1mT；
4、磁场稳定度：＜1%hr，测磁系统：使用霍尔探头的高斯计；
5、磁柱直径φ40mm，磁隙宽度0～40 mm（可调）；
6、磁场均匀度＜1.5%（D＝20mm，d＝20mm）

	22 
	分析电子天平
	2
	台
	技术参数：
1、称重能力：120g
2、可读性：0.1mg
3、重复性：负载为5%时的典型值0.08
4、灵敏度漂移：1.5ppm/K
5、稳定时间：≤1.5s
6、下部称量
7、显示器：触摸技术的ED屏幕
8、调水平：手动调水平
9、重复性：0.1mg
10、防盗器装置：肯辛顿锁，可连接防盗锁链
11、尺寸：216×317×345mm
12、称盘直径：90mm
13、称量室高度：240mm
14、数据接口：RS232，USB C
15、外部校准砝码：100g
16、线性：0.2mg
17、应用程序：动物称量，计算自由因子，计数，密度测定，百分比称重，称重，定量投放，统计，混合，峰值保持，检重，质量单位转换，地下称重

	23 
	循环冷却仪
	6
	台
	1、 储液槽容积(L)：4L
2、 空载最低温度(℃)：-30
3、 使用温度范围(℃)：-30～常温
4、 最佳环境温度(℃)：≤25
5、 环境相对湿度(％)：≤60
6、 电源：220V±10％    50Hz
7、 显示方式：液晶显示
8、 控温精度(℃)：±2
9、 传感器分度号：Pt100
10、 仪表调节范围(℃)：±150
11、 设定方式：在使用温度范围内任意设定
12、 安全保护：延时、过电流、过热
13、 制冷机组 功率(W)：730
14、 电流(A)：2.7
15、 制冷剂：R290
16、 循环泵功率(W)：50
17、 流量(L/min)：12
18、 扬程(m)：2.2
19、 外循环接口：循环接嘴       材质：304
20、 储液槽内径与高度(mm)：180×130mm
21、 材质：1Cr18Ni9Ti
22、 整机尺寸(mm)：415×223×497mm
23、 整机重量(kg)：30
24、 配件：保温管：1根  3600mm  文件：说明书1份

	24 
	鼓风干燥箱
	1
	台
	1、 电压：AC220V 50Hz；
2、 控温范围：RT+10～300℃;
3、 功率：2450W：
4、 隔板：2；
5、 内胆尺寸：600*500*750mm；容量：220L

	25 
	视频熔点仪
	4
	台
	1、技术参数
1.1 温度范围：室温-420℃ 
1.2 检测方式:全自动（兼容手动）
1.3 处理能力：≥4个/批
★1.4 检测光源调整功能：检测光源可以自动调整
1.5 升温速率：0.1℃--20℃ （200档 无极可调）
1.6 控温方式：PID精确控温 炉体全密闭设计
★1.7 炉体结构：三大孔一小孔
1.8 温度分辨率：0.01℃
1.9 升温速率：：0.1℃/Min-：20℃/Min
1.10 准确度：±0.2℃（<200℃）
±0.4℃（>200℃）
1.11 图谱：自动根据升温速率调节图谱进程，有图谱缩放功能
1.12 视频功能：高清摄像头观察样品熔融状态，拍照与摄像，视频可回放带有时间和温度水印，图谱保存和回放，可无人值守
1.13 放大倍数：20倍
1.14用户管理个数：100个以上 分级权限管理4级
1.15 账号管理：账户名称可改，密码忘记可管理员找回密码或者重新设置密；用户账户有冻解启停功能
1.16 透光率设置：方法可以根据样品不同设置光通量，提高测量精度（提供相应软件证明截图）
1.17 存储空间：128硬盘
1.18 试验方法：有（可测试深颜色样品）
1.19 校正：支持六点温度自动校准功能（并提供相应软件证明截图）
1.20 数据上传：仪器可以与电脑无线连接，数据和图谱上传电脑备份和打印
1.21 网    络：无线WIFI
1.22 审计追踪：有
1.23 显示方式：不小于10.4寸高清彩屏
1.24 数据接口：USB，网络WiFi接口，RS232
1.25 数据输出形式：PDF格式和EXCL数据
1.26 数据溢出提醒：提前自动提醒
1.27 打印机：激光打印机或针式（兼容）
1.28 毛细管尺寸: 外径φ1.4mm，内径:φ1.0mm和外径φ4mm，内径:φ3.6mm
1.29 电源：220V  50HZ  功率：120
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★二、商务要求：
	1
	合同签订日期
	中标通知书发出后25日内。

	2
	交付使用时间
	自合同签订之日起 45 个工作日内全部货物交货并安装调试完毕。

	3
	交付地点
	广西师范大学育才校区化学实验中心楼指定地点。

	4
	售后服务
	1、质保期：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质保期自货物验收合格之日起计算不少于1年。免费保修服务包含整机、零配件和软件升级。若中标供应商承诺的质保期优于产品生产厂家质保年限的，以中标供应商承诺为准。
2、售后服务费用已包含在报价中，具体内容如下：
① 负责送货上门，并派专业人员到采购人场地进行安装调试，对操作人员进行现场使用和维护培训，直至设备运行正常，操作人员能独立正常操作。培训内容包括仪器原理、使用、日常维护及现场操作。
② 定期回访及设备维修。
③ 其余按厂家承诺执行。
④ 供货时，中标供应商须向采购人提供投标产品生产厂家针对本项目出具的产品售后服务承诺书原件，并提供生产厂家免费上门安装调试服务。安装调试人员应提供相关证明材料证明其为原厂工程师，否则不予验收。

	5
	故障响应时间
	接到故障通知后2小时内响应，48小时内工程人员到达现场维修，按国家及行业标准对故障进行及时处理。一般问题应在48小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在一周内解决，以保障采购人的正常工作。

	6
	投标报价
	投标报价包含货物、货物标准附件、备品备件、专用工具、设备安装辅材、施工辅材、包装、运输、装卸、保险、货到就位的各种费用以及安装、调试等本采购文件所列设备材料需进行补充完善才能完成本项目的功能配置或实际采购中产品材料有任何遗漏的费用（含本项目需要但本文件中未列出的设备材料、功能配置）、税金、售后服务、技术培训及其他所有成本费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险等一切费用。

	7
	付款方式
	1.合同签订时，中标人应按合同金额的5%（中标人为中小微企业时为中标金额的2%）向采购人交纳履约保证金，履约保证金待履行完合同约定的权利义务事项后（中标人承诺质保期满）且不存在争议的，采购人在5个工作日内无息返还履约保证金。
2.在交货验收合格、培训指导完成及设备正常使用后，中标人在3日内开具增值税专用发票给采购人，采购人收到增值税专用发票后30个工作日内支付100％的合同金额（无息）。

	8
	履约保证金
	中标人在签订合同之前向采购人以银行转账或电汇等非现金方式一次性缴纳中标金额的5%（如为中小企业，按中标金额的2%）作为履约保证金。

	9
	验收规范、验收方法及方案
	1.项目完工后5个工作日内中标人提出验收申请，接到验收申请的5个工作日内采购人组织验收，验收所发生费用由中标人承担。
2.中标人提供不符合公告规定的、采购文件、投标文件承诺的或本合同规定的货物，采购人有权拒绝接受。
3.中标人应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给采购人，如有缺失应在采购人要求的期限内及时补齐，否则视为逾期交货。
4.采购人应当在到货并安装、调试完后进行验收。验收合格后由双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，双方各执一份。
5.若采购人委托第三方组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现中标人有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜，在此期间，采购人不承担逾期付款责任。
6.采购人对验收有异议的，在验收后以书面形式向中标人提出，中标人应自收到采购人书面异议后5日内及时予以解决，中标人不予答复或未予以实质解决的，视为认可采购人异议及处置意见。
7.验收过程中，所产生的一切费用均由中标人承担。报价时应考虑相关费用。
8.产品实行强制标准认证制度、生产许可证制度、销售或经营许可证制度、注册证制度的，中标人均应提供相关有效的证书复印件。
9.其他未尽事宜应严格按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。

	10
	其它要求
	1、全部产品必须是具备厂家合法销售渠道的全新合格正品，符合国家有关认证标准及安全规定。所有产品须满足采购文件所述性能配置要求，若产品在运输过程中损坏或擦伤，须无偿调换相同产品。
2、免费提供技术培训及硬件的测试和调整服务，并提供完整的安装、操作、使用、测试、控制和维护中文手册。
3、中标人负责全部产品的安装调试后直接交付运行。在保修期内，中标人须保证采购人能够合法应用该器械/服务。在此过程中，采购人将提供一切必要支持。若可能出现的后续证件、手续，中标人必须提供办理的流程及方法。
4、进口产品说明：本标项采购货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的，其投标文件按无效处理。

	11
	核心产品
	本分标的核心产品为第2项产品：傅里叶变换红外光谱仪。
提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；核心产品评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。




标项三：
	序号
	货物/服务名称
	数量
	计量
单位
	技术参数要求

	1
	电子门禁系统
	8
	套
	外开铁防盗门，带安装，带双快电控锁体。
1、 规格：950mm×2050mm（±1mm)。
2、 门框：钢板厚度1.2mm，采用激光焊接技术。
3、 门槛、拉手：钢板厚度0.6mm，采用激光焊接技术。
4、 门扇：钢板厚度0.6mm，采用激光焊接技术。
5、 胶条：PVC密封胶条。
6、 内填充料：加强筋、蜂窝板，门扇内全部填充。
7、 门外表先后通过三层底漆级磷化防锈处理，可根据用户要求定制修改。

	2
	电子玻璃门禁系统
	8
	门
	1、 电动玻璃平移门整机参数：
(1) 门体结构：
1、 玻璃：10mm单层钢化3C认证中空玻璃，具备隔音隔热性能。
2、 门框：6063-T5加厚铝合金型材，壁厚≥1.2mm，氟碳防腐喷涂处理。
3、 通行规格：总宽1400mm，门高2100–2400mm，单扇玻璃门。
4、 密封配件：三元乙丙隔音防尘胶条、底部防风毛刷。
5、 轨道滑轮：加厚铝合金承重轨道、静音耐磨防脱滑轮，配备前后限位缓冲装置。
(2) 自动驱动机组：
1、 电机：DC24V无刷静音电机，功率180–250W，空载运行噪音≤50dB。
2、 运行参数：开关速度0.2–0.45m/s无级可调，开门延时0–10s自定义设置。
3、 安全防护：顶部毫米波人体感应雷达，探测距离0.3–8m，广角120°；底部细密红外安全光幕，检测到障碍物自动回弹防夹。
4、 信号对接：主控板预留无源干接点开门信号接口，可直接接入钉钉人脸门禁继电器输出信号。
5、 防护等级：电机IP54、控制盒IP55。
6、 应急功能：断电支持手动推拉，接收消防信号强制全开，运行遇阻自动反向关门保护。
7、 工作环境：适用温度区间-20℃~+60℃，室内、半室外场景均可安装使用。
2、 适配钉钉平台的人脸识别门禁一体机：
(1) ★硬件识别核心参数：
1、 镜头：双目200万高清CMOS摄像头，可见光+红外混合光谱活体检测，可有效抵御照片、视频、3D面具等作弊手段。
2、 识别性能：0.3秒极速人脸比对，识别距离0.3–1.5m，适配通行人员身高1.2–2.2m，水平±60°、俯仰±30°大角度识别。
3、 识别准确率：真人通行通过率≥99.99%，虚假人脸拒识率＜0.01%。
4、 屏幕：5英寸IPS触摸彩屏，内置红外+白光双补光，0lux全黑暗环境可正常识别人脸。
(2) ★存储与钉钉云联动能力：
1、 离线人脸库：本地支持存储10000张人脸信息，断网状态下可独立完成识别人脸开门。
2、 通行记录：本地存储10万条人脸抓拍通行记录，设备联网后数据自动同步钉钉后台永久留存。
3、 钉钉原生适配：设备直接绑定企业钉钉组织架构，员工入职自动同步人脸通行权限，离职自动回收门禁权限；刷脸开门同步生成钉钉考勤打卡记录，无需额外部署打卡设备。
(3) 开门认证方式：以人脸识别为主，兼容钉钉手机远程开门、访客临时二维码开门，可选配IC卡刷卡模块；支持单人验证、人脸+刷卡双重权限校验模式。
(4) 联动接口（对接电动平移门核心配置）：
1、 继电器无源干接点输出：人脸核验通过后输出开关信号，传输至自动门主控，触发平移门自动开启。
2、 网络通讯：2.4G Wi-Fi+有线RJ45双网络连接，搭载蓝牙4.0。
3、 外接端子：支持门磁信号输入、出门按钮、消防联动、设备防拆报警，配备10PIN多功能接线端子。
4、 供电规格：标准DC12V/2A供电，整机工作功耗＜15W。
5、 防护与安装：室内防护等级IP54，壁挂式安装，标准安装高度1.4–1.6m。
(5) ★钉钉云端后台管理功能：
1、 权限管控：钉钉APP、电脑管理后台可分时段设置人员通行权限，区分工作日、节假日限时放行规则。
2、 访客管理：访客通过钉钉发起预约，被访人员手机确认后生成临时通行二维码，开门记录自动归档。
3、 异常告警：设备遭遇撬拆、门长时间未关闭、多次人脸验证失败，钉钉消息实时推送管理员。
4、 数据导出：可按日期、部门分类导出开门记录、考勤报表、访客通行台账。
5、 拓展对接：支持钉钉OPENAPI接口，可对接校园、园区综合管理平台。
3、 整套配套联动辅材参数：
1、 出门按钮：无源明装防水出门开关，手动触发关门信号。
2、 门磁传感器：实时监测玻璃门开合状态，门体超时未关闭时钉钉推送告警信息。
3、 联动控制线：国标屏蔽信号线，用于传输人脸开门干接点信号。
4、 UPS后备电源：规格12V/7Ah，断电后可整套供电门体与门禁设备不少于2小时。
5、 消防联动模块：接入消防主机，接收到火警信号后自动解锁平移门，保持全开状态。
6、 安装耗材：壁挂安装支架、专用电源适配器、阻燃电源线、固定五金全套配件。

	3
	放射性监测系统
	4
	套
	1、 总体概述：针对实验室辐射环境监测需求，搭建全天候、自动化、智能化辐射在线监测体系。可实现7×24小时无人值守连续监测、数据无线上传、超标报警、数据存储溯源、设备远程运维等功能，系统兼容性强、运维统一、可后期扩容升级。
2、 核心硬件技术参数（全场景统一型号）：
(1) 本项目所有监测点位统一采用工业级辐射监测探头，设备为工业级标准化成品，出厂附带完整计量校准资料，即装即用、稳定可靠，满足实验室辐射环境在线监测使用要求。
(2) 设备为标准化工业级在线辐射探测设备，整机结构成熟、接口通用，适配实验室长期在线监测工况，统一参数如下：
1、 设备名称：工业级在线辐射监测探头。
2、 测量射线类型：支持X射线、γ射线、硬β射线监测。
3、 剂量率测量范围：0.01μSv/h～10Sv/h。
4、 测量精度：整机相对示值误差≤±10%。
5、 响应时间：≤1s。
6、 数据采集频率：默认1s/次，支持10s～30min自定义调节。
7、 通讯方式：RS485接口，标准Modbus RTU协议。
8、 供电规格：DC12V/24V宽电压直流供电。
9、 防护等级：IP66。
10、 工作环境：工作温度-20℃～+50℃，相对湿度10%～95%（无凝露）。
11、 交付要求：全新工业级成品，出厂配备产品合格证、权威计量校准证书、整机检测报告。
(3) 工业级4G DTU传输模块参数：
1、 网络制式：全网通4G，兼容移动、联通、电信，向下兼容3G/2G，自动切换网络。
2、 通讯接口：支持RS485接口，完美适配探头Modbus RTU协议，支持透明数据传输。
3、 传输性能：数据传输延迟≤500ms，断线自动重连≤3s，支持本地数据缓存，防止断网数据丢失。
4、 运行能力：工业级ARM处理器，支持7×24h不间断运行，耐高温、抗干扰。
5、 安全机制：支持TCP/IP、MQTT协议，数据加密传输，防止篡改、泄露。
6、 运维功能：支持心跳检测、在线监测、远程配置、远程重启、故障自检。
7、 供电规格：DC9V～36V宽压供电，适配现场多种供电环境。
3、 ★软件平台功能参数（APP+云端后台）：定制本单位专属LOGO微信小程序放射性监测软件系统，含3年软件使用费，3年后使用费用另行采购。系统自主可控、无第三方绑定，支持全点位统一管控。
(1) 移动端APP功能：
1、 实时数据监测：实时显示各点位辐射剂量率、设备在线状态、更新时间，数据实时刷新。
2、 多点位管理：支持点位添加、删除、分组、备注命名，适配多区域组网管理。
3、 超限报警：支持自定义多级报警阈值，记录超标、离线、断网信息。
4、 设备运维监控：实时查看设备信号强度、供电状态、在线时长，故障自动提示。
5、 分级权限管理：支持管理员、运维员多级账号权限分配。
6、 离线缓存续传：网络异常自动缓存数据，网络恢复自动同步，保障数据完整。
7、 系统扩容：支持多种类多点位扩容，新增其他设备（如通风控制、照明控制、烟雾检测等设备）可无缝接入系统。
4、 设备配置清单：
1、 辐射监测探头：4套（统一型号，适配实验室各类辐射监测工况）。
2、 工业级4G DTU传输模块：4套（每台探头独立配套）。
3、 自研监测软件系统（APP+云端后台）：1套（全局统一管控）。

	4
	实验室预约与设备管理系统
	1
	套
	1、 ★实验室使用预约系统1套:（含1年的使用费，后续软件使用费用按年另行购买）
(1) 实验室及人员权限管理：
1、 实验室档案管理：可完成各物理实验室使用信息录入、修改与档案维护，实现实验室电子化建档。
2、 多级人员权限管理：支持超级管理员、各实验室负责人等角色配置，按管理职责分配不同后台操作权限，保障系统安全运行。
(2) 前端展示内容运维管理：
1、 预约须知公示：后台可编辑发布实验室整体预约须知及首页预约规则，明确实验室使用要求与约束条款。
2、 公告通知发布：具备首页公告发布功能，可及时推送实验室开放时间调整、设备检修维护、场地临时停用等通知信息。
3、 教学资料上传下载：支持上传实验室使用规范、预约申请表格等电子文件，在首页设置下载专区供师生自主获取。
(3) 预约业务全流程管控：
1、 预约记录台账留存：系统自动归档所有师生提交的实验室使用预约申请单，可随时查询、导出、追溯历史预约数据。
2、 线上预约审批闭环：管理人员可在后台对预约申请进行审核，执行通过或驳回操作，完成实验室使用资格线上审批，全程操作留痕可查。
2、 ★实验室设备管理系统1套:（含1年的使用费，后续软件使用费用按年另行购买）
(1) 实验设备及人员权限管理：
1、 实验室设备管理：可完成特定可控物理实验室设备基础信息录入、修改与档案维护。
2、 多级人员权限管理：支持超级管理员、各实验室负责人等角色配置，按管理职责分配不同后台操作权限，保障系统安全运行。
3、 可带数字或者视频流的反馈控制信息。
4、 设备远程控制终端硬件10台，按需对实际设备电源、电流、开关、动作等进行自定义名称及动作修改。

	5
	光纤无源传感分析系统
	1
	套
	1、 光学指标：
1、 ▲光学通道数：4；波长范围：1527~1568nm。（投标时提供满足要求的相关证明材料，有效证明材料：可以是投标产品生产厂家编制的产品彩页或说明书或官网截图或由国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件或扫描件等）
2、 输出光功率：>0dBm。
3、 波长分辨率：0.1pm。
4、 稳定性：1pm。
5、 重复性：0.2pm。
6、 动态范围：60dB(典型值)。
7、 ▲典型光栅要求：切趾，反射率﹥70%，带宽﹤0.25nm。（投标时提供满足要求的相关证明材料，有效证明材料：可以是投标产品生产厂家编制的产品彩页或说明书或官网截图或由国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件或扫描件等）
8、 扫描频率：1Hz（全波段），20Hz（单个传感器）。
9、 最高采样速率：873KHZ。
10、 光学接头：FC/APC。
11、 光谱功能：全光谱。
12、 测试距离：60KM。
2、 电气指标：
1、 电源供应：+7~36VDC（可外接蓄电池）。
2、 功耗：<20W（典型值<5W）。
3、 外部数据传输接口：以太网TELNET/，RS232，RS485。
4、 人机接口：显示：HDMI/VGA，键盘鼠标：USB。
5、 操作系统：WINCE 6.0。
6、 处理器：S5PV210 1GHzARM CortexTM-A8。
7、 图像加速：2D/3D GPU。
8、 存储：DDR2内存156M,存储（eMMC FLASH）：4G(可扩展)。
3、 其他指标：
1、 外型尺寸：117×234×135mm（±1mm）。
2、 工作温度：-10~55℃。
3、 存储温度：-20~80℃。
4、 ▲支持拓展内置内置锂电池供电；支持使用拓展模块拓展更多通道；支持拓展温度，应变，压力，加速度等传感器。（投标时提供满足要求的相关证明材料，有效证明材料：可以是投标产品生产厂家编制的产品彩页或说明书或官网截图或由国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件或扫描件等）
4、 ★售后服务≥1年，为保证售后服务质量，中标人于供货时必须提供所投产品生产厂家针对本项目出具的授权书及售后服务承诺书原件，否则不给予收货验收。
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	光纤光栅解调仪
	3
	台
	1、 波长可调范围：40nm。
2、 ▲最小波长值：≤1528nm；最大波长值：≥1568nm。（投标时提供满足要求的相关证明材料，有效证明材料：可以是投标产品生产厂家编制的产品彩页或说明书或官网截图或由国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件或扫描件等）
3、 输出功率：≥10dBm。
4、 波长分辨率：1.0pm。
5、 ▲绝对波长精度：+/-10pm，典型值：<5pm；相对波长精度：+/-5pm，典型值：+/-2pm。（投标时提供满足要求的相关证明材料，有效证明材料：可以是投标产品生产厂家编制的产品彩页或说明书或官网截图或由国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件或扫描件等）
6、 波长重复性：+/-2pm，典型：+/-1pm。
7、 调谐速度：典型值：<=25us。
8、 扫描速度：≤40nm/秒(步长1pm)。
9、 功率重复性：+/-0.5dB。
10、 功率线性度：+/-0.5dB。
11、 边模抑制比：≥45dB。
12、 相对噪声强度：<-135dB。
13、 光输出接口：PM，FC/PC连接器。
14、 通讯接口：RS232。
15、 触发输出端口：可插拔端子触发。
16、 电源功率：12V；2A。
17、 启动电流：≤1A。
18、 工作电流：≤300mA。
19、 常温工作电流：≤200mA。
20、 冷启动时间：≤10秒。
21、 热启动时间：≤3秒。
22、 外形尺寸：217mm×103mm×50mm（±1mm）。
23、 ★售后服务≥1年，为保证售后服务质量，中标人于供货时必须提供所投产品生产厂家针对本项目出具的授权书及售后服务承诺书原件，否则不给予收货验收。
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	射频功率放大系统
	1
	套
	1、 功率放大器1台：
1、 频率范围：1.8-54MHz的业余频段。
2、 额定最大功率：1500W。
3、 功率器件：晶体管。
4、 自动波段切换：CAT、波段编码。
5、 工作电压：220VAC±10%。
6、 外置操作面板：支持。
7、 远程控制：支持，WEB。
2、 天调1台：
1、 频率范围：1.8-54MHz。
2、 支持功率：1700W。
3、 匹配范围：SWR 10:1（最大）。
4、 调谐方式：全自动调谐、手动调谐。
5、 联机方式：射频馈线。
6、 天线接口：≥3个。
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	室外望远镜
	2
	台
	1、 放大率：16×。
2、 出瞳直径：4.4mm。
3、 出瞳距离：22mm。
4、 视场：3.2°。
5、 分辨率：≤2.4″。
6、 物镜口径：Φ70mm。
7、 目距调节范围：63mm。
8、 使用环境温度：-10 ℃ ～ +50 ℃。
9、 水平旋转角度：无限制自由旋转。
10、 俯仰角度：±30°。
11、 外形尺寸(主机)：370mm（长）×200mm（宽）×220mm（高）。
12、 整机高度：1460mm。
13、 整机重量：30kg。
14、 充氮防水。
15、 室外耐雨淋，可抵御高压强喷水、持续暴雨，全天候露天淋雨无进水。
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	数字示波器
	80
	台
	1、 ★模拟通道带宽≥125MHz；上升时间(典型值)≤2.8ns；4个模拟通道+16个数字通道；最高实时采样率：1.25GSa/s，等效采样率10GSa/s；最大存储深度≥50Mpts；提供凝时获取模式(Ultra Acquire Mode)最高波形捕获率≥1000000wfms/s；硬件实时波形录制和回放≥500000帧；峰值检测捕获最窄1.6ns的毛刺。
2、 ★垂直系统输入耦合：直流、交流或接地(DC,AC,GND)；输入阻抗：1MΩ±1%；输入电容：15pF±3pF；最大输入电压：CAT I 300Vrms，400Vpk(DC+Vpeak)；垂直分辨率≥12bit，高分辨率模式16bit；垂直灵敏度范围：200μV/div～10V/div。
3、 偏移范围：±0.5V(<500μV/div)、±1V(≥500μV/div，≤65mV/div)、±8V(>65mV/div，≤270mV/div)、±20V(>270mV/div，≤2.75V/div)、±100V(>2.75V/div，≤10V/div)；动态范围：±4div(12bit)。
4、 带宽限制（典型值）：20MHz、FULL，每通道独立可选。
5、 ★直流增益精确度：±1%(>5mV/div，FullScale)、±2%（≤5mV/div，FullScale，典型值）。
6、 ★直流偏移精确度：≤200mV/div(±0.1div±2mV±1.5%偏移量)、>200mV/div(±0.1div±2mV±1.0%偏移量)。
7、 通道间隔离度：≥100:1；ESD容限：±8kV（对于输入BNC）。
8、 ★水平系统：时基范围2ns/div～500s/div(支持时基微调)，时基分辨率100ps，时基精度±25ppm±5ppm/year。
9、 时基延迟范围：触发前-5div、触发后1s或100div中的最大值。
10、 时基增量测量精度：±(时基精度×读数)±(0.001×屏幕宽度)±20ps。
11、 通道间偏移校正：通道间偏移校正范围±100ns，精度±1ps。
12、 模拟通道间延迟（典型值）：≤2ns；水平模式：YT,XY,SCAN,ROLL。
13、 触发系统：模拟通道（1～4）、数字通道（D0～D15）触发源；支持自动、普通、单次触发模式。
14、 触发耦合：直流耦合触发；交流耦合触发；高频抑制，截止频率～120kHz（仅内部触发）；低频抑制，截止频率～120kHz（仅内部触发）。
15、 噪声抑制：为触发电路增加迟滞（仅内部触发），可选择打开或关闭；释抑范围：8ns～10s。
16、 触发带宽：内部触发：示波器模拟带宽。
17、 触发灵敏度：内部触发0.5div，≥50mV/div；打开噪声抑制，0.7div。
18、 触发电平范围：内部触发距屏幕中心±4.5div。
19、 触发类型：边沿、脉宽、斜率、视频、码型、持续时间、超时、欠幅脉冲、超幅、延迟、建立保持、第N边沿触发、I2C、SPI、RS232/UART、CAN、LIN。
20、 ★搜索导航功能：支持边沿、脉宽；信源模拟通道；复制：可与触发设置相互拷贝，也可独立设置，包括阈值设置，搜索条件设置；结果显示：以事件列表形式展示，可以导出到外部存储器或内部存储器；时间导航：按时间顺序查看采集到的波形；事件导航：借助导航按键自动滚动查看搜索结果；帧段导航：查看凝时模式下采集到帧段。
21、 波形测量：支持41种自动测量、最多同时显示10个测量；测量源CH1～CH4、D0～D15、Math1～Math4；主时基、扩展时基测量区域。
22、 ★波形运算：可同时显示4个数学函数；支持加、减、乘、除、FFT、与、或、非、异或、Intg、Diff、Lg、Ln、Exp、Sqrt、Abs、AX+B、低通滤波、高通滤波、带通滤波、带阻滤波多种数学运算；支持FFT的色温显示；内置增强FFT分析和峰值搜索功能。
23、 ★波形分析：具备将被测信号按照触发事件进行分段存储，即每个触发事件到来时将采集的全部波形数据作为一个分段保存在易失性存储空间，最多采集的分段数多达50万波形录制功能，并支持逐帧或连续播放，对播放的波形可以进行运算、测量和解码；通过测试：将被测信号与用户自定义的规则（模板）进行比较，提供通过、失败数量和测试总数。通过/失败事件可以触发立即停止、蜂鸣器和屏幕截图；直方图：波形直方图提供一组数据值，表示在显示屏上用于定义区域范围内总命中数。波形直方图即是命中分布的直观图示，又是可以测量的数字数组；色温：提供波形强度的三维视图，色温级数＞16级，256级色阶显示。
24、 串行解码：解码个数4个，可支持四种协议类型同时解码和开关；标配并行、RS232/UART、I2C、SPI、CAN、LIN解码类型。
25、 提供3位ACV/DCV数字电压表、3～6位（用户可设置）高精度频率计和48位累加计数器功能。
26、 接口：USB Device&Host，LAN(LXI)，AUX OUT，HDMI，支持USB和网络打印机，支持电子邮件发送。
27、 ★显示屏≥7英寸1024×600多点触控电容屏，支持手势操作，支持关闭余辉、无限余辉、余辉时间可调（100ms～10s）功能，256个亮度等级（LCD、HDMI）；Cortex-A72，1.8GHz六核处理器，4GB RAM系统内存，Android操作系统，8GB内部非易失性存储器；支持Web远程控制（Web Control界面），用户在PC端网络浏览器上输入示波器的IP地址，即可显示示波器操作界面；支持在线版本升级功能；提供Type-C供电接口、支持移动电源供电。
28、 ★提供正版虚拟仪器开发NI LabVIEW学生版《电子电路虚拟仪器实验》课程标准实验课件，该实验课程包含了电子电路中的经典电路实验内容：交流电路频率特性的测定；二阶电路暂态过程的研究；基本放大电路；负反馈在放大电路中的应用；基本运算电路；RC正弦波振荡电路；555定时器实验等。(为防止盗版课件，投标文件中需提供该实验课件内容截图并提供该课件为正版的证明材料，否则投标无效)
29、 ★投标人所投设备必须能与实验室现有“数字示波器”兼容并配套组网使用（采购人实验室现有设备型号：DHO914-EDU），否则不予收货验收。
30、 ★售后服务≥1年，为保证售后服务质量，中标人于供货时必须提供所投产品生产厂家针对本项目出具的授权书及售后服务承诺书原件，否则不给予收货验收。
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	弗兰克‑赫兹实验仪
	2
	台
	1、 设备可完成的实验项目要求：
1、 研究夫兰克—赫兹管中电流变化的规律。
2、 通过测定氩原子的第一激发电位，了解和证明原子能级的存在。
2、 技术参数要求：
1、夫兰克-赫兹管：充氩（无需加热），4级结构，寿命≥3000h。
2、微电流测量：测量范围10-6～10-9A（4档），三位半数字显示。
3、最小读数：电压0.1V，微电流10-10A。
4、动态显示：普通示波器直接观察，直观演示实验过程的动态谱峰。
5、工作电压：
(1) 灯丝电压(UH )：DC 3～6.2 V，±1%。
(2) 一栅电压(UG1K)：DC 0～5 V，±1%。
(3) 二栅电压(UG2K)：DC 0～120V，±1%。
(4) 拒斥电压(UG2A)：DC 0～15 V，±1%。
(5) 数显工作电压UD：DC 5V，±1%。
(6) 锯齿波参数：锯齿波扫描幅度≥60 VPP。
(7) 锯齿波扫描频率：200±2%Hz。
6、▲观察谱峰数：观测谱峰数≥8，观测谱谷数≥6。（投标时需提供该功能实物图，并加盖投标人公章）
7、二栅电压调节采用旋转式数字编码电位器：无限位，无机械磨损，可快速调节到任意值。
8、实验面板图示法表示实验原理及电路，5块LED数字面板尽数显示实验参数，各参数表头独立，无需切换。
9、支持手动测量和示波器测量2种测量方式。
10、配有实验数据处理软件，适用于win7及以上64位操作系统。
11、每台设备配置二维码，可供用户查阅说明书、操作视频、本机信息以及故障报修。
3、 ★投标人所投设备必须能与实验室现有“弗兰克-赫兹实验仪”兼容并配套使用（采购人实验室现有设备型号：LB-FH），否则不予收货验收。
4、 ★售后服务≥1年，为保证售后服务质量，中标人于供货时必须提供所投产品生产厂家针对本项目出具的授权书及售后服务承诺书原件，否则不给予收货验收。
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	无人机
	1
	台
	1、 视频拍摄能力：4K 60P。
2、 主摄CMOS尺寸：1/1.3英寸。
3、 主摄像素数：4800万。
4、 最大飞行时间：45分钟。
5、 感知系统类型：多方向避障。
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	摄像机
	2
	台
	光学变焦倍数：20倍；液晶屏尺寸：3英寸；防抖功能：光学防抖；传感器类型：CMOS；像素≥601万；清晰度4K；变焦倍数：15-30倍。
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	数字化科学实验生化传感器套装
	1
	套
	1、 双量程光照度传感器 2只：测量范围：0～6000lx、0～60000lx，分度：1 lx，通过按钮切换量程，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。
2、 相对光照度分布传感器 2只：用于测量平面内的相对光照度分布，测量范围60mm，分度：12点/毫米，支持与采集器的有线通讯、无线通讯工作方式。
3、 静电传感器 2套：测量范围：-100nC~+100nC；分度：1nC，用于测量静电电荷电量。通过有线传输方式直接与计算机进行通讯。
4、 ★pH传感器 2只：测量范围：0~14；分度：0.01，具有快速响应的特点，测量数据能在5秒内达到真实值的90%，10秒内稳定。支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。
5、 ★氯离子传感器 2只：测量范围：0~1mol/L；分度：0.00001mol/L；用于检测溶液中氯离子浓度。支持与采集器的有线通讯、无线和独立数据显示通讯工作方式。
6、 ★盐度传感器 2只：测量范围：0~50ppt，分度：0.001ppt；用于测量水的盐度值；支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。
7、 ★PM2.5/10传感器 2只：测量范围：0~500ug/m³；分度：1ug/m³。用于检测空气中PM2.5与PM10浓度；支持与数据采集器的有线通讯/无线通讯方式，或接驳无线发射模块B与移动终端设备无线通讯。
8、 乙醇传感器 2只：量程：0%~3%，精度：±0.50％，分度：0.01%。可用于测量待测溶液上方空气中乙醇的浓度。
9、 远红外加热器 2套：220V交流供电，功率80W；圆筒型远红外辐射加热炉芯，便于对加热体均匀加热。可完成查理定律、晶体熔解和凝固、比热容等高精度热学定量实验。
10、 热辐射的吸收实验器 2套：由三种相同材料不同颜色物块及支架组成，与三只温度传感器配合使用，观察在同种照射条件下，不同颜色的吸热本领。
11、 地磁场发电机 2套：由专用底座、矩形线圈、连接轴承组成，线圈可自由旋转，与微电流传感器配合使用，测量线圈旋转时产生的交流电。
12、 ★多功能学生电源 2套：采用交直流双路独立输出设计，直流输出：电压可调范围1.5V～20V，最大输出功率30W；交流输出：频率50Hz，电压可调范围0～9V，最大输出功率4.5W。液晶显示交直流输出电压值。具有交直流输出电压幅值单独调节、直流输出极性切换功能。超过额定功率过载安全保护启动，解除过载5秒钟后自动开启供电。
13、 ★智能电源 2套：分为手动模式和智能模式输出。手动模式直流输出：1.5V~10V连续可调。智能模式输出：可分别调节单周期的梯形波、单周期三角波及多周期三角波三种模式输出，波形上升与下降斜率分别可调。是法拉第电磁感应定律实验器Ⅱ的必备模块，二者组合使用，可完成研究磁通量的变化率与感生电动势的关系实验。
14、 ★火箭飞行记录仪 1套：由火箭模型及测量系统组成，测量系统支持最大测量高度为1000m，可放置到火箭模型的载荷舱中。通过测量系统，记录飞行过程中的10个数据：最大高度、最大速度、助推时间、最大加速度、平均加速度、熄火到最高点时间、最高点到释放降落伞时间、释放降落伞高度、匀减速度、降落时间。所有飞行数据可导入到专用软件中，以图形化的形式还原飞行记录过程及各节点数据。
15、 ★趣味电路创新实验与设计资源包 1套：包含搭建15种实验电路所需的元件、教程和工具。学生可在动手搭建实验电路过程中，学习电子元器件的基础知识、理解实验电路的基本原理、掌握万用表的使用方法等。
16、 原电池实验器 2套：原电池实验器由容器（含顶盖和罐体）、电极套装（含铜、铁、锌电极片各2套和碳棒1只）构成。与电流、电压传感器配合使用，用于探究中学化学实验中原电池的形成条件、工作原理及影响因素；还可以完成多个原电池串联、并联等电化学实验活动，并可拓展为电解池或电镀池使用。滑动电极柱改变两电极之间的距离，调换电极片上下安装方式可以改变浸入溶液的面积。
17、 ★投标人所投设备必须能与实验室现有“数字化实验设备”兼容并与现有系统平台配套使用（采购人实验室现有设备型号：DISLab），否则不予收货验收。
18、 ★售后服务≥1年，为保证售后服务质量，中标人于供货时必须提供所投产品生产厂家针对本项目出具的授权书及售后服务承诺书原件，否则不给予收货验收。
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	高压源表
	1
	台
	1、 最大输出/测量范围：1100V/1A/20W。
2、 测量精度：10fA。
3、 基本测量精度：0.012%。
4、 操作模式：四象限源或吸收操作。
5、 显示屏：5英寸高分辨率电容式触摸屏。
6、 编程模式：SCPI和TSP®脚本，兼容2400 SCPI模式。
7、 软件支持：支持KickStart软件进行I-V表征。
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	脉冲发生器
	1
	台
	1、 上升时间：<100ps。
2、 脉冲幅度：>6V。
3、 脉冲宽度：200ps-30ns（最大允许误差：±20ps）。
4、 脉冲延迟：0-1s（最大允许误差：±20ps）。
5、 频率范围：1Hz-20MHz。
6、 抖动（峰值）：<15ps。
7、 输出阻抗：50Ω。
8、 输出接口：SMA。
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	四轴扫描系统
	1
	套
	1、 平台主体框架（1套）：
1、 外形尺寸，整体规格600mm×600mm×600mm（加高设计，预留多模块安装空间），开放式龙门结构，三面可接近。
2、 材质：底板采用6061航空铝合金多孔板，光学级加工基准面，整体发黑消光+阳极氧化处理，无磁性、高稳定性。
3、 通用安装接口：1套，台面、立柱、横梁全域密布M6标准光学螺纹孔、燕尾导轨槽、T型槽，兼容光学、力学、电学各类传感器安装拓展。
4、 有效工作空间：核心测量区域150mm×150mm×150mm全域无遮挡，多物理场测量全覆盖，Z向加高行程满足力学拉伸、压缩测试需求。
5、 减震结构：4套，底部配备天然橡胶减震脚垫，四角对称布置，有效降低光学成像抖动与力学测量噪声，提升整机测量稳定性。
6、 ★模块化扩展槽：4组，设备四周标准化预留安装位，支持测量模组热插拔更换，开放式设计，支持用户自定义功能拓展。
7、 遮光/屏蔽兼容结构：1套，机身预留完整遮光罩与电磁屏蔽罩安装槽，可按需选配遮光、屏蔽组件，适配不同测试场景。
2、 四轴精密运动扫描系统（1套）：
1、 ★轴系配置：2X/1Y/1Z三轴直线位移轴+R旋转轴四轴联动架构，支持用户自编程运动，可编程实现直线、圆弧、螺旋、自定义轨迹扫描。
2、 ★直线轴行程：X轴2套、Y轴1套、Z轴1套，X/Y轴有效行程≥150mm，Z轴加长有效行程≥150mm，均搭载精密滚珠丝杠+线性导轨，适配力学大行程测试场景。
3、 直线轴重复定位精度：三轴通用±0.1mm，单轴定位精准，保障全域扫描测量一致性。
4、 旋转轴范围：R轴1套，直径40mm，带8mm通孔，0°～360°无限连续旋转，支持分度、连续两种工作模式。旋转轴定位精度：R轴闭环±0.05°。
5、 ★最大扫描速度：整机扫描速度最高10mm/s，支持匀速连续扫描、定点步进、变速扫描，可自定义编辑可编程速度曲线。
3、 光学测量模块（1套）：
1、 ★核心光强分布扫描探头：1套，可适配多种硅光电二极管，测量量程50μW~100mW，分辨率5μW，支持二维、三维全域光强分布扫描。
2、 可挂载其他光学测量元件进行探测。
4、 力学测量模块（1套）：
1、 ★核心精密力传感器：1套（量程可选±0.5N/±5N），S型拉压力结构，测量精度0.5%FS，主打材料压力、拉力空间分布扫描，为系统次级核心测量功能。
2、 静态扭矩测量单元：1套，微型扭矩传感器，量程±1N·m，精度0.1%FS，可配合设备R轴联动使用。
3、 ★形变测量组件：1套，搭载激光位移传感器辅助测量，量程50mm±15mm，分辨率0.015mm。
4、 力学夹具系统：1套（含拉伸、压缩、三点弯曲夹具），通用快换接口设计，兼容光学载物台，可快速切换多种力学测试模式。
5、 ★可编程力控扫描模式：整机系统支持，可由用户自定义编程。
5、 ★低频磁场与电学测量模块（1套）：
1、 数字三轴霍尔探头：1套，测量量程±4mT，分辨率10μT，全量程线性误差≤±0.5%FS，工作带宽DC~10Hz。
2、 微型亥姆霍兹线圈：1套，50mm口径线圈组，可产生局部标准弱磁场。
3、 微弱电压测量单元：1套，毫伏级高精度电压表，量程±10V，分辨率1mV，输入阻抗1MΩ，适配霍尔电压、热电势、接触电势等微弱电学信号测量。
6、 ★中央控制系统（1台），内含：
1、 多通道直流程控电源：内置4路隔离输出通道，输出范围0~12V/1A，电压分辨率100mV，各路通道独立可编程，为光学、力学、电学全模块统一稳定供电，有过流/过压保护机制。
2、 正弦波交流程控电源：内置2路隔离输出通道，峰值电压0~12V，频率范围0.1Hz~1kHz，最大输出电流1A，可驱动频闪光源、交变励磁、振动激励等负载，有过流/过压保护机制。
3、 多通道信号调理模块：内置4通道可编程增益放大器，增益可调范围1~100倍，低噪声电路设计，可统一调理各类传感器原始信号，优化信号质量。
4、 同步数据采集模块：搭载10位ADC采集单元，8通道，最高采样速率5kS/s，实现多传感器数据采集。
5、 标配本系统的各类数字信号接入与调理模块。
6、 10路可编程数字IO口，带光耦隔离，输入兼容3.3V-24V逻辑电平，输出耐压24V,灌入电流≤5mA;
7、 4轴运动控制系统，带多轴轴控扩展能力：控制器预留6路轴控拓展接口，可外接微调滑台、辅助升降轴，最大可拓展至6轴。
8、 同步触发输出：1路独立触发通道，运动位置实时输出TTL/光隔离触发信号，可同步各类传感器采样，支持可编程触发频率与延迟调节，实现运动与采集精准同步。
9、 控制系统自带演示模式开源固件及源代码。
10、 按用户需求定制通信接口及开放通信协议：选配USB2.0、千兆网口、RS232、CAN总线等多类通信接口，支持大批量汇总数据高速上传、远程设备管控、第三方软件数据交互；开放底层调理、电源、传输配置接口，支持用户二次开发与功能模块拓展。
11、 整机一体化安全防护：完整防护体系，集成电源过压、过流、过热保护，轴系限位防撞、整机急停联锁多重防护机制，搭配机箱集中断电保护逻辑，全方位保障设备安全稳定运行。
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	光‑力智能传感材料与器件教研系统
	1
	套
	1、 ★功能：可用于原位在线测量荧光光谱数据，可进行高速扫描得到时间-波长-荧光强度三维光谱数据，可进行荧光图像拍照。
2、 检测光谱范围：350-1000nm。
3、 探测器：线阵CCD，3648有效像素；光路设计：f/4，对称交叉式。
4、 分辨率：优于2.6nm。
5、 波长间隔：约0.18nm。
6、 信噪比：250:1。
7、 动态范围：1300:1（单次采集）。
8、 积分时间：调节范围优于3.8ms-10s。
9、 光源：260nm、310nm和395nm各一个，峰值波长±10nm，光纤输出，功率可调。
10、 ★探头：支持荧光检测，含滤光片插槽，可自行加入滤光片滤除激发光信号。
11、 探头支架：可固定荧光探头，且高度支持旋钮连续调节。
12、 ▲支持指定任意波长的光谱数据进行实时趋势测量，生成随时间变化的趋势线，趋势图可独立分别显示在不同窗口上，同时每个趋势图数据连续自动存储数据于硬盘，连续运行时间≥7×24小时。（投标时提供满足上述功能截图证明，并加盖供应商公章）
13、 ▲支持高速扫描功能，可呈现随时间变化三维光谱数据、伪彩图、任意指定波长的时间变化趋势图等；随时间变化三维光谱数据可导出udat工程文件，软件可再次打开保存的udat工程文件格式以便查看每一帧光谱数据等。（投标时提供满足上述功能截图证明，并加盖供应商公章）
14、 ★软件：支持荧光、反射率、透过率和吸光度等光谱采集；支持全部数据批量导出为独立文件或全部导出到同一个Excel中，支持粘贴外部Excel数据至软件上进行数据对比；可自定义检测判定方案（自定义公式的计算物理量），实时判定是否符合标准；在软件上可进行归一化分析和求导计算等功能。
15、 成像相机：2616万像素堆栈式背照式X-Trans CMOS 5 HS传感器；电子快门最高‌40张/秒‌，5轴机身防抖；3.0英寸162万像素侧翻式触摸液晶屏。
16、 材料高低温配件：温度1100度，电源AC220V/50HZ，额定功率1.2KW，升温速率<10度/min，采用电阻丝加热。
17、 售后服务≥1年，为保证售后服务质量，中标人于供货时必须提供所投产品生产厂家针对本项目出具的授权书及售后服务承诺书原件，否则不给予收货验收。




★二、商务要求：
	1
	合同签订日期
	中标通知书发出后25日内。

	2
	交付使用时间
	自签订合同之日起90天内到货，并全部安装调试合格完毕

	3
	交付地点
	广西师范大学物理科学与技术学院采购人指定地点。

	4
	质保期
	1.保修期：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，保修期不得少于1年（保修期从设备验收合格之日起计算，项目要求及技术需求中规定的，按规定执行）。保修期内负责上门维修（相关的维修费和元器件费包含在报价中，采购人不再另行支付）、负责更换零部件，并提供终身维修服务。 
2.负责免费送货上门，按采购人要求安装调试，负责技术培训，直至操作人员熟练操作产品的各项功能。 
3.保修期内接到报障电话在承诺时间内派工程技术人员上门维修解决问题，如果需要更换配件的，要求更换的配件应跟被更换的品牌、类型相一致或者是同类同档次的替代品，后者需征得采购人管理人员同意；若产品自带软件的，则须提供保修期内负责升级服务。其余按厂家承诺执行。 

	5
	售后服务要求
	1.售后服务费用包含在报价中，售后服务内容如下：
1）质保期内向采购人提供技术支持，确保采购人对设备的成功应用。根据采购人需要，技术支持工程师可进行现场服务；定期提供设备维护服务。
2）响应时间：提供7*24小时服务，提供电话技术指导和咨询服务，设备出现问题时,中标人接到用户电话通知后，2小时响应，12小时内电话做出维修方案，如48小时内无法通过电话解决问题，派维修人在接到报修报告后72小时内到达用户现场予以维修，直到解除故障为止。
2.质保期过后的服务要求：
1）电话咨询：产品质量保证期过后，中标供应商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议，并不予收费。
2）提供保修期外零配件优惠供应方案。质量保证期过后，采购人需要继续由原中标供应商提供售后服务的，该中标供应商应以优惠价格提供售后服务，常用的、容易损坏的备品备件及易损件的优惠价格清单须在投标文件中列出。
3.提供维护手册、维修手册、备件清单。

	6
	投标报价
	投标报价包含货物、货物标准附件、备品备件、专用工具、设备安装辅材、施工辅材、包装、运输、装卸、保险、货到就位的各种费用以及安装、调试等本采购文件所列设备材料需进行补充完善才能完成本项目的功能配置或实际采购中产品材料有任何遗漏的费用（含本项目需要但本文件中未列出的设备材料、功能配置）、税金、售后服务、技术培训及其他所有成本费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险等一切费用。

	7
	付款方式
	1.合同签订时，中标人应按合同金额的5%（中标人为中小微企业时为中标金额的2%）向采购人交纳履约保证金，履约保证金待履行完合同约定的权利义务事项后（中标人承诺质保期满）且不存在争议的，采购人在5个工作日内无息返还履约保证金。
2.在交货验收合格、培训指导完成及设备正常使用后，中标人在3日内开具增值税专用发票给采购人，采购人收到增值税专用发票后30个工作日内支付100％的合同金额（无息）。

	8
	履约保证金
	中标人在签订合同之前向采购人以银行转账或电汇等非现金方式一次性缴纳中标金额的5%（如为中小企业，按中标金额的2%）作为履约保证金。
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	验收规范、验收方法及方案
	1.项目完工后5个工作日内中标人提出验收申请，接到验收申请的5个工作日内采购人组织验收，验收所发生费用由中标人承担。
2.中标人提供不符合公告规定的、采购文件、投标文件承诺的或本合同规定的货物，采购人有权拒绝接受。
3.中标人应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给采购人，如有缺失应在采购人要求的期限内及时补齐，否则视为逾期交货。
4.采购人应当在到货并安装、调试完后进行验收。验收合格后由双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，双方各执一份。
5.若采购人委托第三方组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现中标人有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜，在此期间，采购人不承担逾期付款责任。
6.采购人对验收有异议的，在验收后以书面形式向中标人提出，中标人应自收到采购人书面异议后5日内及时予以解决，中标人不予答复或未予以实质解决的，视为认可采购人异议及处置意见。
7.验收过程中，所产生的一切费用均由中标人承担。报价时应考虑相关费用。
8.产品实行强制标准认证制度、生产许可证制度、销售或经营许可证制度、注册证制度的，中标人均应提供相关有效的证书复印件。
9.其他未尽事宜应严格按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。

	10
	其它要求
	1.中标人负责全部产品的安装调试后直接交付运行。在保修期内，中标人须保证采购人能够合法应用该器械/服务。在此过程中，采购人将提供一切必要支持。若可能出现的后续证件、手续，中标人必须提供办理的流程及方法。
2.进口产品说明：本标项采购货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的，其投标文件按无效处理。

	11
	核心产品
	本分标的核心产品为第15项产品：脉冲发生器。
提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；核心产品评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。





附件1：
节能产品政府采购品目清单
	品目序号
	名称
	依据的标准

	1
	A020101计算机设备
	★A02010104台式计算机
	　
	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）

	
	
	★A02010105便携式计算机
	　
	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）

	
	
	★A02010107平板式微型计算机
	　
	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）

	2
	A020106输入输出设备
	A02010601打印设备
	A0201060101喷墨打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	★A0201060102激光打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	★A0201060104针式打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	A02010604显示设备
	★A0201060401液晶显示器
	《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520）

	
	
	A02010609图形图像输入设备
	A0201060901扫描仪
	参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求

	3
	A020202投影仪
	　
	　
	《投影机能效限定值及能效等级》（GB32028）

	4
	A020204多功能一体机
	　
	　
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	5
	A020519泵
	A02051901离心泵
	　
	《清水离心泵能效限定值及节能评价值》（GB19762）

	6
	A020523制冷空调设备
	★A02052301制冷压缩机
	冷水机组
	《冷水机组能效限定值及能效等级》（GB19577），《低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级》（GB37480）

	
	
	
	水源热泵机组
	《水（地）源热泵机组能效限定值及能效等级》（GB30721）

	
	
	
	溴化锂吸收式冷水机组
	《溴化锂吸收式冷水机组能效限定值及能效等级》（GB29540）

	
	
	★A02052305空调机组
	多联式空调（热泵）机组(制冷量>14000W)
	《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454）

	
	
	
	单元式空气调节机(制冷量>14000W
	《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479）

	
	
	★A02052309专用制冷、空调设备
	机房空调
	《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）

	
	
	A02052399其他制冷空调设备
	冷却塔
	《机械通风冷却塔第1部分：中小型开式冷却塔》（GB/T7190.1）；《机械通风冷却塔第2部分：大型开式冷却塔》（GB/T7190.2）

	7
	A020601电机
	　
	　
	《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》（GB18613）

	8
	A020602变压器
	配电变压器
	　
	《三相配电变压器能效限定值及能效等级》（GB20052）

	9
	★A020609镇流器
	管型荧光灯镇流器
	　
	《管形荧光灯镇流器能效限定值及能效等级》（GB17896）

	10
	A020618生活用电器
	A0206180101电冰箱
	　
	《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》（GB12021.2）

	
	
	★A0206180203空调机
	房间空气调节器
	《转速可控型房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2013），待2019年修订发布后，按《房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2019实施。

	
	
	
	多联式空调（热泵）机组（制冷量≤14000W）
	《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454）

	
	
	
	单元式空气调节机(制冷量≤14000W)
	《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479）

	
	
	A0206180301洗衣机
	　
	《电动洗衣机能效水效限定值及等级》（GB12021.4）

	
	
	A02061808热水器
	★电热水器
	《储水式电热水器能效限定值及能效等级》（GB21519）

	
	
	
	燃气热水器
	《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》（GB20665）

	
	
	
	热泵热水器
	《热泵热水机（器）能效限定值及能效等级》（GB29541）

	
	
	
	太阳能热水系统
	《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》（GB26969）

	11
	A020619照明设备
	★普通照明用双端荧光灯
	　
	《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》（GB19043）

	
	
	LED道路/隧道照明产品
	　
	《道路和隧道照明用LED灯具能效限定值及能效等级》（GB37478）

	
	
	LED筒灯
	　
	《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255）

	
	
	普通照明用非定向自镇流LED灯
	　
	《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255）

	12
	★A020910电视设备
	A02091001普通电视设备（电视机）
	　
	《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850）

	13
	★A020911视频设备
	A02091107视频监控设备
	监视器
	以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850），以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520）

	14
	A031210饮食炊事机械
	商用燃气灶具
	　
	《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》（GB30531）

	15
	★A060805便器
	坐便器
	　
	《坐便器水效限定值及水效等级》（GB25502）

	
	
	蹲便器
	　
	《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB30717）

	
	
	小便器
	　
	《小便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28377）

	16
	★A060806水嘴
	　
	　
	《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（GB25501）

	17
	A060807便器冲洗阀
	　
	　
	《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》（GB28379）

	18
	A060810淋浴器
	　
	　
	《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28378）


注：1.节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。
    2.以“★”标注的为政府强制采购产品。

[bookmark: _Toc29806][bookmark: _Toc24206]附件2：
中小微企业划型标准
	行业名称
	指标名称
	计量单位
	中型
	小型
	微型

	农、林、牧、渔
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	50≤Y＜500
	Y＜50

	工业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜40000
	300≤Y＜2000
	Y＜300

	建筑业
	营业收入（Y）
	万元
	6000≤Y＜80000
	300≤Y＜6000
	Y＜300

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z＜80000
	300≤Z＜5000
	Z＜300

	批发业
	从业人员（X）
	人
	20≤X＜200
	5≤X＜20
	X＜5

	
	营业收入（Y）
	万元
	5000≤Y＜40000
	1000≤Y＜5000
	Y＜1000

	零售业
	从业人员（X）
	人
	50≤X＜300
	10≤X＜50
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	100≤Y＜500
	Y＜100

	交通运输业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	3000≤Y＜30000
	200≤Y＜3000
	Y＜200

	仓储业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜200
	20≤X＜100
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜30000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	邮政业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜30000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	住宿业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	餐饮业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	信息传输业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜2000
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜100000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	软件和信息技术服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜10000
	50≤Y＜1000
	Y＜50

	房地产开发经营
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜200000
	100≤X＜1000
	X＜100

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z＜10000
	2000≤Y＜5000
	Y＜2000

	物业管理
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	100≤X＜300
	X＜100

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜5000
	500≤Y＜1000
	Y＜500

	租赁和商务服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	资产总额（Z）
	万元
	8000≤Z＜120000
	100≤Z＜8000
	Y＜100

	其他未列明行业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10


说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。
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[bookmark: _Toc16535][bookmark: _Toc28542]第三章投标人须知
[bookmark: _Toc254970667][bookmark: _Toc254970526]投标人须知前附表
	条款号
	编列内容

	3
	投标人的资格要求详见招标公告。

	[bookmark: _9.2][bookmark: _8.1][bookmark: _5]6.1
	本项目是否接受联合体投标：详见“招标公告”。

	6.2
	[bookmark: _Hlk54105293]如接受联合体投标，联合体投标要求如下：/

	7.1
	不允许分包

	11.4
	不组织现场考察

	
	不组织召开开标前答疑会

	[bookmark: _13.1][bookmark: _Hlt19632543]13.1
	报价文件：
1.投标函（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理）
2.开标一览表（格式后附）； （必须提供，否则作无效投标处理）
3.投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。
注：投标函、开标一览表必须由法定代表人或者委托代理人在规定签章处逐一签字并加盖投标人公章，否则作无效投标处理。

	[bookmark: _13.2]
	资格证明文件
1.投标人为法人或者其他组织的，提供营业执照等证明文件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证等），投标人为自然人的，提供身份证复印件；（必须提供，否则作无效投标处理）
2.投标人依法缴纳税收的相关材料（必须提供，否则作无效投标处理）
【 2026 年 1 月 以来任意 1 个月 的依法缴纳税收的凭据复印件；依法免税的供应商，必须提供相应文件证明其依法免税。从取得营业执照时间起到投标文件提交截止时间为止不足要求月数的，只需提供从取得营业执照起的依法缴纳税收相应证明文件】；
3.投标人依法缴纳社会保障资金的相关材料（必须提供，否则作无效投标处理）
【 2026 年 1 月以来任意 1 个月 的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证（专用收据或者社会保险缴纳清单）复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从取得营业执照时间起到投标文件提交截止时间为止不足要求月数的只需提供从取得营业执照起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件】；
4.投标人财务状况报告（必须提供，否则作无效投标处理）
【2025年 度财务报表复印件或者银行出具的资信证明；投标人属于成立时间在规定年度之后的法人或其他组织，需提供成立之日起至投标截止时间前的月报表或银行出具的资信证明；资信证明应在有效期内，未注明有效期的，银行出具时间至投标截止时间不超过一年】；
5.投标人直接控股、管理关系信息表（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理）
6.投标声明（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理）
7.《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或属于监狱企业的证明文件（格式后附）；（分标 2 必须提供，否则按无效投标处理）
8.除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料。
注：1.以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人公章或电子公章，否则作无效投标处理。
2.投标声明必须由法定代表人在规定签章处签字并加盖投标人公章或电子公章，否则作无效投标处理。
3.投标人直接控股、管理关系信息表必须由法定代表人或者委托代理人在规定签章处签字并加盖投标人公章或电子公章，否则作无效投标处理。

	[bookmark: _13.3]
	商务技术文件：
1.无串通投标行为的承诺函（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理）
2.法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（除自然人投标外必须提供，否则作无效投标处理）
3.授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的供应商为委托代理人交纳的响应文件递交截止时间前三个月内任意一个月养老保险证明复印件（格式后附）（委托代理时必须提供）
除供应商为以下四种情形的：
①如供应商为截标时间前60日以内成立的公司，可以提供供应商与委托代理人签订的劳动合同复印件代替养老保险证明复印件；
②如供应商为事业单位，可以提供事业单位机构编制管理证复印件或事业单位机构为其发放工资的工资条复印件代替养老保险证明复印件；
③如委托代理人为免缴纳养老保险人员，提供免缴纳养老保险的证明材料复印件及供应商与委托代理人签订的劳动合同复印件代替养老保险证明复印件；
④如因社会养老保险经办机构系统升级等原因，暂时无法向供应商提供社会养老保险缴纳情况查询服务时，供应商可以提供已为委托代理人缴纳社会养老保险的承诺书。（须同时提供无法查询的相关证明材料，包括但不限于查询网站截图、公告等。）
【属自然人的应提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的自然人本人及委托代理人所交纳的响应文件递交截止时间前三个月内任意一个月养老保险证明复印件，如因社会养老保险经办机构系统升级等原因，暂时无法向供应商提供社会养老保险缴纳情况查询服务时，供应商可以提供已为委托代理人缴纳社会养老保险的承诺书（须同时提供无法查询的相关证明材料，包括但不限于查询网站截图、公告等。）】
4.商务条款偏离表（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理）
5.售后服务方案（格式自拟）；（如有，请提供）
6.设备性能配置清单（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理）
7.技术偏离表（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理）
8.项目实施方案（格式自拟）；（如有，请提供）
9.类似的业绩证明文件（格式后附）；（如有，请提供）
10.项目实施人员一览表（格式自拟）；（如有，请提供）
11.选配件、专用耗材、售后服务优惠表格式（格式后附）（如有，请提供）
12.符合政府采购政策价格扣除证明材料（格式后附）；（如有，请提供）
13.除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料（格式自拟）。（投标人根据“第二章 采购需求”及“第四章 评标方法及评标标准”提供有关证明材料）。
注：1.法定代表人授权委托书必须由法定代表人及委托代理人签字，并加盖投标人公章或电子公章，否则作无效投标处理。
2.以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人公章或电子公章，否则作无效投标处理。

	[bookmark: _16.2][bookmark: _13.4][bookmark: _13.5][bookmark: _Hlt19194066][bookmark: _Hlt19693758][bookmark: _Hlt19693759][bookmark: _Hlt19194067]16.2
	投标报价包含货物、货物标准附件、备品备件、专用工具、设备安装辅材、施工辅材、包装、运输、装卸、保险、货到就位的各种费用以及安装、调试等本采购文件所列设备材料需进行补充完善才能完成本项目的功能配置或实际采购中产品材料有任何遗漏的费用（含本项目需要但本文件中未列出的设备材料、功能配置）、税金、售后服务、技术培训及其他所有成本费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险等一切费用。
☑投标报价包含验收费用
□投标报价不包含验收费用

	[bookmark: _17.1]17.2
	投标有效期：自投标截止之日起90日。

	[bookmark: _18]18.1
	☑本项目不收取投标保证金。

	[bookmark: _19.2]19.1
	投标文件编制要求：
投标文件应按报价文件、资格证明文件、商务技术文件分别编制，分别生成电子文件。

	[bookmark: _21.1]21.1
	1.投标截止时间：详见招标公告
2.投标文件提交起止时间：详见招标公告
3.投标地点：详见招标公告

	[bookmark: _23]23
	1.开标时间：详见招标公告
2.开标地点：详见招标公告

	[bookmark: _25.3]25.3（2）
	采购人或者采购代理机构在资格审查结束前，对投标人进行信用查询。
查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)》。
信用查询截止时点：资格审查结束前
查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为评审资料保存。
信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，采购人或者采购代理机构应当拒绝其参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

	[bookmark: _26]26
	评标委员会的人数：  5 人

	[bookmark: _28.3]29.1
	评标方法：
☑综合评分法
□最低评标价法

	[bookmark: _29.2.2（2）]30.1
	采购人确定中标人时，出现中标候选人并列的情形，采购人按以下的方式确定中标人：
☑依次按投标报价低的优先、技术评分高的优先、商务评分高的优先的顺序确定；
□随机抽取

	[bookmark: _39.1]35.1
	□本项目不收取履约保证金。
☑本项目收取履约保证金，具体规定如下：
履约保证金金额：中标人在中标通知书发出后25日内且必须在签订合同前向采购人以银行转账、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函等非现金方式一次性缴纳中标金额的5%（中标人为中小微企业时为中标金额的2%）作为履约保证金。
履约保证金退付方式：（1）履约保证金待履行完合同约定的权利义务事项后（中标人承诺质保期满）且不存在争议的，采购人在5个工作日内无息返还履约保证金。由招标人凭《广西壮族自治区政府采购项目合同验收书》（详见桂财采〔2015〕22号）向采购人申请办理履约保证金退还手续。
（2）在履约保证金退还日期前，若成交供应商的开户名称、开户银行、账号有变动的，请以书面形式通知履约保证金收取单位，否则由此产生的后果由成交供应商自负。
（3）成交供应商在签订合同后存在违约情形的，履约保证金不予退还。履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。
履约保证金指定账户：
开户名称：广西师范大学
开户银行：中国工商银行股份有限公司桂林高新科技支行
银行账号：2103215109264004618
备注：
1.根据《广西壮族自治区财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能促进企业发展的通知》（桂财采〔2022〕30号）规定，对中小企业收取的履约保证金数额不得超过政府采购合同金额的2%。采购人可根据供应商的资信等情况减免履约保证金。
2.履约保证金不足额缴纳的（包含保函额度不足的），或者不按规定提交方式提交的，或者保函有效期低于合同履行期限（即合同中规定的当事人履行自己的义务，如交付标的物、价款或者报酬，履行劳务、完成工作的时间界限）的，不予签订合同。
3.采用银行、保险机构出具的保函的，必须为无条件保函，否则不予签订合同。

	[bookmark: _40.1]36.1
	签订合同携带的证明材料： 
委托代理人负责签订合同的，须携带授权委托书及委托代理人身份证原件等其他资格证件。
法定代表人负责签订合同的，须携带法定代表人身份证明原件及身份证原件等其他证明材料。

	38.2
	接收质疑函方式：以书面形式
质疑联系部门及联系方式： 建银工程咨询有限责任公司，
联系电话：0773-2834827，
通讯地址：桂林市解放西路3-5号五楼
现场提交质疑办理业务时间：每天9时00分到12时00分，15时00分到17时30分，业务时间以外、双休日和法定节假日不办理业务。

	[bookmark: _41][bookmark: _42]40.1
	1.采购代理费支付方式：
☑本项目代理服务费由中标人在领取中标通知书前，一次性向采购代理机构支付。
□采购人支付。
2.采购代理费收取标准：
☑以（☑中标金额/□采购预算/□暂定中标金额/□其他）为计费额，按本须知正文第40.2条规定的收费计算标准（☑货物招标/□服务招标/□工程招标）参考“发改价格〔2015〕299号”《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》规定，以费率1.5%为基数报价，不再按差额定率累进法计算，下浮幅度为40%。（□收费基准价格   %/☑收费基准价格下浮 40%/□收费基准价格上浮%）收取。
□固定采购代理收费              。
3.账户名称： 
开户名称：建银工程咨询有限责任公司桂林分公司
开户银行：建行桂林分行叠彩支行
开户账号：4505 0163 5410 0000 0034	

	41.1
	解释权：构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、招标公告、采购需求、投标人须知、评标方法及评标标准、拟签订的合同文本、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的招标文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。
法律责任：
1.本采购文件根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》；《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》等有关法律、法规编制，参与本项目的各政府采购当事人依法享有上述法律法规所赋予的权利与义务。

	41.2
	1.本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。
2.投标人为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人。
3.本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人或者委托代理人亲自在文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其他形式均不能代替亲笔签字。
4.自然人投标的，招标文件规定盖公章处由自然人摁手指指印。
5.本招标文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。




投标人须知正文
一、总则
[bookmark: _Toc254970527][bookmark: _Toc254970668]1.适用范围
1.1适用法律：本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。
1.2本招标文件适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。
[bookmark: _Toc254970669][bookmark: _Toc254970528]2.定义
2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。
2.2“采购代理机构”是指政府采购代理机构（以下简称采购代理机构）是指集中采购机构以外、受采购人委托从事政府采购代理业务的社会中介机构。
2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。
2.4“投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、非法人组织或者自然人。
2.5“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。
2.6“售后服务” 是指商品出售以后所提供的各种服务，包含但不限于投标人须承担的备品备件、包装、运输、装卸、保险、货到就位以及安装、调试、培训、保修以及其他各种服务。
    2.7“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。
2.8“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“★”的条款。
2.9 “正偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应优于条款要求并有利于采购人的情形。
2.10“负偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。
[bookmark: _Toc254970670][bookmark: _Toc254970529]2.11“允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。
3.投标人的资格要求
投标人的资格要求详见“招标公告”。
[bookmark: _Toc254970671][bookmark: _Toc254970530]4.投标委托
投标人代表参加投标活动过程中必须携带个人有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须持有法定代表人授权委托书（正本用原件，副本用复印件，按第六章要求格式填写）。
[bookmark: _5.投标费用][bookmark: _Toc254970531][bookmark: _Toc254970672]5.投标费用
投标费用：投标人应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于获取招标文件、勘查现场、编制和提交投标文件、参加澄清说明、签订合同等，不论投标结果如何，均应自行承担。
6.联合体投标
6.1本项目是否接受联合体投标，详见“投标人须知前附表”。
6.2如接受联合体投标，联合体投标要求详见“投标人须知前附表”。
6.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）第九条、《广西壮族自治区财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能促进企业发展的通知》（桂财采〔2022〕30号）及《广西壮族自治区财政厅 广西壮族自治区工业和信息化厅转发财政部 工业和信息化部政府采购促进中小企业发展管理办法的通知》（桂财采〔2021〕70号）规定，接受大中型企业与小微企业组成联合体的采购项目，对于联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体的报价给予6%（工程项目为 1%—2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。
7.转包与分包             
7.1本项目不允许转包。
7.2本项目是否允许分包详见“投标人须知前附表”，本项目不允许违法分包。投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。
7.3按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，依据该办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
[bookmark: _Toc254970532][bookmark: _Toc254970673]8.特别说明：
[bookmark: _8.1提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合]8.1提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。
8.2如果本招标文件要求投标人提供资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，则投标人所提供的以上材料必须为投标人所拥有。
8.3投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。
8.4投标人在投标活动中提供任何虚假材料，将报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。
9.回避与串通投标
9.1在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：
（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；
（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；
（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；
（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。
供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。
9.2有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：
（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或者不同投标人报名的IP地址一致的；
（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；
（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
（5）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。
9.3供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：
（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；
（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；
（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；
（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；
（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标；
（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；
（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。
9.4关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则投标文件将被视为无效：
单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；
[bookmark: _Toc254970534][bookmark: _Toc254970675]二、招标文件
10.招标文件的组成
第一章 招标公告；
第二章 采购需求； 
第三章 投标人须知；
第四章 评标方法及评标标准；
第五章 拟签订的合同文本；
第六章 投标文件格式；
第七章 其他文书、文件格式
根据本章第11.1项的规定对公开招标文件所做的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。当公开招标文件与招标文件的澄清和修改就同一内容的表述不一致时，以最后澄清或修改公告为准

11.招标文件的澄清、修改 、现场考察和答疑会
11.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。
11.2投标人应认真审阅本公开招标文件，如有疑问，或发现其中有误或有要求不合理的，应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前以书面形式要求采购人或采购代理机构对招标文件予以澄清；否则，由此产生的后果由投标人自行负责。
11.3澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知(在“招标公告”规定信息发布媒体上发布更正公告)所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。
[bookmark: _Hlk53134511]11.4采购人或者采购代理机构可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会，具体详见“投标人须知前附表”。
[bookmark: _Toc254970535][bookmark: _Toc254970676]三、投标文件的编制
[bookmark: _Toc254970536][bookmark: _Toc254970677]12.投标文件的编制原则
投标人必须按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件必须对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。
13.投标文件的组成
13.1投标文件由报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件四部分组成。
[bookmark: _13.1报价文件:_具体材料见“投标人须知前附表”。]（1）报价文件：具体材料见“投标人须知前附表”。
[bookmark: _13.2资格证明文件：具体材料见“投标人须知前附表”。]（2）资格证明文件：具体材料见“投标人须知前附表”。
[bookmark: _13.3商务文件:_具体材料见“投标人须知前附表”。]（3）商务文件：具体材料见“投标人须知前附表”。
[bookmark: _13.4技术文件：具体材料见“投标人须知前附表”。]（4）技术文件：具体材料见“投标人须知前附表”。
[bookmark: _13.5投标文件电子版：具体材料见“投标人须知前附表”。]13.2投标文件电子版：具体要求见本节19.投标文件编制。
[bookmark: _Toc254970678][bookmark: _Toc254970537]14.投标文件的语言及计量
14.1语言文字
投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文书写（除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释）。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容应同时附中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
14.2投标计量单位
招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。
15.投标文件提交的风险
投标文件分为资格文件、商务文件、技术文件、报价文件四部分（其中：商务文件与技术文件合并编辑成一个电子文档）。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件规定的编排格式进行，不按要求提交齐全的文件、混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是造成投标人投标文件无效的风险。投标文件内容不齐全、未按规定的文件格式编制的、没有对招标文件作出实质性响应，投标无效。
[bookmark: _Toc254970538][bookmark: _Toc254970679]16.投标报价
16.1投标报价应按“第六章　投标文件格式”中“开标一览表”格式填写。
[bookmark: _16.2投标报价具体定义见投标人须知前附表。]16.2投标报价具体包括内容详见“投标人须知前附表”。
16.3投标人必须就所投项目（或每个分标，如有）的全部内容分别作完整唯一总价报价，不得存在漏项报价；投标人必须就所投项目（或分标）的单项内容作唯一报价。
16.4预算金额（人民币）：详见“招标公告”，投标报价超过采购预算金额的，投标文件按无效处理。
17.投标有效期
[bookmark: _17.1投标有效期应按“投标人须知中的前附表”规定的期限。]17.1投标有效期是指为保证采购人有足够的时间在开标后完成评标、定标、合同签订等工作而要求投标人提交的投标文件在一定时间内保持有效的期限。
[bookmark: _Toc254970681][bookmark: _Toc254970540]17.2 投标有效期应按规定的期限作出承诺，具体详见“投标人须知前附表”。
17.3投标人的投标文件在投标有效期内均保持有效。
[bookmark: _18.投标保证金][bookmark: _Toc254970682][bookmark: _Toc254970541]18.投标保证金
18.1投标人须按“投标人须知前附表” 的规定提交投标保证金。
18.2投标保证金的退还
18.2.1未中标人的投标保证金自中标通知书发出之日起5个工作日内退还，退还方式如下：
（1）采用银行转账方式的，以转账方式退回到投标人银行账户。
（2）采用支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函方式的，由投标人代表持相关授权证明材料至采购人或者采购代理机构办理支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函原件退还手续。 
18.2.2中标人的投标保证金自采购合同签订之日起5个工作日内退还，退还方式同本须知正文第18.2.1。 
18.3除逾期退还投标保证金和终止招标的情形以外，投标保证金不计息。
18.4投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还： 
（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件的；
（2）未按规定提交履约保证金的；
（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；
（4）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；
（5）投标人出现本章第9.2、9.3情形的；
（6）其他严重扰乱招投标程序的。
[bookmark: _Toc254970683][bookmark: _Toc254970542]19.投标文件的编制
19.1投标人需下载使用新版客户端，新版客户端下载路径：广西政府采购网（访问地址http：//zfcg.gxzf.gov.cn/）—办事服务—下载专区，并按照本项目招标文件规定的格式和顺序和广西政府采购云平台的要求编制并加密。投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由投标人承担。
[bookmark: _19.2投标文件应按报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件分别编制]19.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在广西政府采购云平台的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。
19.3投标文件须由投标人在规定位置签字（或者电子签名）、盖章（具体以投标人须知前附表或投标文件格式规定为准），否则按无效投标处理。投标人公章部分均采用CA 签章，投标文件中涉及到签字的位置使用个人CA签章，没有办理政采云个人CA签章的可在投标文件中涉及到签字的位置手写签字后扫描或者拍照做成PDF的格式上传即可。
19.4投标文件中标注的投标人名称应与主体资格证明（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证或者登记证书等）及公章一致，并与“广西政府采购云平台”中获取招标文件的投标人名称一致，投标人为自然人的，标注的投标人名称应与身份证姓名及签名一致，否则按无效投标处理。
19.5投标文件应尽量避免涂改、行间插字或者删除。如果出现上述情况，改动之处应由投标人的法定代表人或者其委托代理人签字（或者电子签名）或者加盖公章或者加盖电子签章。投标文件因字迹潦草或者表达不清所引起的后果由投标人承担。
20.投备份投标文件
电子备份投标文件是指通过“广西政府采购云平台电子投标客户端”在线编制生成且后缀名为“bfbs”的文件，是否接受电子备份投标文件详见在“投标人须知前附表”。
21.投标文件的提交
[bookmark: _21.1投标人必须在“投标人须知中的前附表”规定的投标文件接收时间和投]21.1投标人必须在“投标人须知前附表”规定的投标文件提交截止时间前将电子投标文件提交至投标地点。电子投标文件应在制作完成后，在投标截止时间前通过有效数字证书（CA认证锁）进行电子签章、加密，然后通过网络将加密的电子投标文件递交至广西政府采购云平台。  
21.2未在规定时间内提交或者未按照招标文件要求加密的电子投标文件，广西政府采购云平台将拒收。
22.投标文件的补充、修改、撤回与退回
22.1投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、提交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传、提交，投标截止时间前未完成上传、提交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件，广西政府采购云平台将予以拒收。（补充、修改或者撤回方式可登陆“广西政府采购云平台，进入“服务中心”中查看“电子投标文件制作与投送教程”）
22.2广西政府采购云平台收到投标文件后向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。
22.3在投标截止时间后，采购人和采购代理机构对已提交的投标文件概不退回。

[bookmark: _Toc254970685][bookmark: _Toc254970544]四、开标
[bookmark: _23.开标时间和地点]23.开标时间和地点
开标时间及地点详见“投标人须知前附表”
24.开标程序
24.1提交投标文件截止时间止，投标人不足3家的，不得开标。
24.2采购代理机构将按照招标文件规定的时间通过广西政府采购云平台组织线上开标活动，所有供应商均应当准时在线参加，投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。
24.3开标程序
（1）解密电子投标文件。广西政府采购云平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托广西政府采购云平台向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人按“投标人须知前附表”规定的时间内自行进行投标文件解密。投标人的法定代表人或其委托代理人须凭加密时所用的CA锁准时登录到广西政府采购云平台电子开标大厅签到并对电子投标文件解密。投标人未在规定的时间内解密投标文件或者解密失败的，投标人的投标文件作无效处理。
（2）电子唱标。投标文件解密结束，宣布的内容均在广西政府采购云平台远程开标大厅展示，具体详见“投标人须知前附表”；
（3）开标过程由采购代理机构如实记录，并电子留痕，由参加电子开标的各投标人代表对电子开标记录在开标记录公布后15分钟内进行当场校核及勘误，并线上确认是否有异议，未确认的视同认可开标结果。
（4）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。
（5）开标结束。
特别说明：如遇“广西政府采购云平台电子化开标或评审程序调整的，按调整后执行。

五、资格审查
25.资格审查
 25.1开标结束后，采购人或者采购代理机构通过电子开评标系统依据招标文件对电子投标文件进行线上资格审查。
 25.2资格审查标准为本招标文件中载明对投标人资格要求的条件。本项目资格审查采用合格制，凡符合招标文件规定的投标人资格要求的投标人均通过资格审查。
25.3 投标人有下列情形之一的，资格审查不通过，作无效投标处理：
（1）不具备招标文件中规定的资格要求的；
（2）在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；（注：其中信用查询规则见“投标人须知前附表”，广西政府采购云平台已与“信用中国”网站、中国政府采购网实现数据对接，可直接在线查询）
（3）同一合同项下的不同投标人，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动的；
（4）投标文件中的资格证明文件缺少任一项“投标人须知前附表”资格证明文件规定“必须提供”的文件资料的；
（5）投标文件中的资格证明文件出现任一项不符合“投标人须知前附表”资格证明文件规定“必须提供”的文件资料要求或者无效的。
[bookmark: _25.3_投标人有下列情形之一的，资格审查不通过而导致其投标无效：]25.4合格投标人不足3家的，不得评标。
六、评标
[bookmark: _26.组建评标委员会]26.组建评标委员会
26.1评标委员会由采购人代表和评审专家组成，具体人数详见“投标人须知前附表”，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。
26.2参加过采购项目前期咨询论证的专家，不得参加该采购项目的评审活动。
26.3采购代理机构应当基于广西政府采购云平台抽（选）取评审专家。
27.评标的依据
评标委员会以“第四章 评标方法和评标标准”为依据对投标文件进行评审，没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。
28.评标原则
28.1评标原则。评标委员会评标时必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触，不得收受利害关系人的财物或者其他好处。
28.2评委表决。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。
28.3评标的保密。采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密（封闭式评标）的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。
28.4评标过程的监控。本项目电子评标过程实行网上留痕、全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标按无效处理。
29.评标方法及评标标准
29.1本项目的评标方法详见“投标人须知前附表”。
29.2 商务/技术需求允许负偏离的条款数详见“投标人须知前附表”。
29.3 中标候选人推荐数量详见“投标人须知前附表”。
29.4 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可以中止电子交易活动：
（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的； 
（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；
（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；
（4）病毒发作导致不能进行正常操作的； 
（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。
出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认、报采购人同意后，终止电子采购活动，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。

[bookmark: _Toc254970687][bookmark: _Toc254970546]七、中标和合同
30.确定中标人
30.1采购代理机构在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，按照“投标人须知前附表”规定的方式确定中标人。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。
30.2采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。
30.3出现下列情形之一的，应予废标：
（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
（4）因重大变故，采购任务取消的。
废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。
31.结果公告
31.1采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。采购人或者采购代理发出中标通知书前，应当对中标人信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，取消其中标资格，并确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因被取消中标资格的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人，以此类推。
以上信息查询记录及相关证据与采购文件一并保存。
31.2中标供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。
32.发出中标通知书
在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标人通过广西政府采购云平台发出电子中标通知书。对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分办法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。
33.无义务解释未中标原因
采购代理机构无义务向未中标的投标人解释未中标原因和退还投标文件。
34.合同授予标准
合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力的中标人。
35.履约保证金
[bookmark: _39.1中标人须于签订合同前按本须知前附表规定的金额转账或电汇到指定账]35.1 履约保证金的金额、提交方式、退付的时间和条件详见 “投标人须知前附表”。中标人未按规定提交履约保证金的，视为拒绝与采购人签订合同。
 35.2在履约保证金退还日期前，若中标人的开户名称、开户银行、账号有变动的，请以书面形式通知履约保证金收取单位，否则由此产生的后果由中标人自行承担。
36.签订合同
[bookmark: _40.1投标人接到中标通知书后，按须知前附表规定向采购人出示相关资格证]36.1签订电子采购合同：中标人领取电子中标通知书后，在规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订电子采购合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。
线下签订纸质合同：投标人领取中标通知书后，按“投标人须知前附表”规定向采购人出示相关证明材料，经采购人核验合格后方可签订合同。
36.2签订合同时间：按中标通知书规定的时间与采购人签订合同。
36.3中标人拒绝签订政府采购合同（包括但不限于放弃中标、因不可抗力不能履行合同而放弃签订合同），采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。如采购人无正当理由拒签合同的，给中标供应商造成损失的，中标供应商可追究采购人承担相应的法律责任。
36.4政府采购合同是政府采购项目验收的依据，中标供应商和采购人应当按照采购合同约定的各自的权利和义务全面履行合同。任何一方当事人在履行合同过程中均不得擅自变更、中止或终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
36.5采购人或中标供应商不得单方面向合同另一方提出任何招标文件没有约定的条件或不合理的要求，作为签订合同的条件；也不得协商另行订立背离招标文件和合同实质性内容的协议。
36.6如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，将承担相应的法律责任。
36.7政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。
[bookmark: _41.政府采购合同公告]37.政府采购合同公告
采购人或者受托采购代理机构应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。
38.询问、质疑和投诉
38.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。
38.2供应商认为招标文件、采购过程或者中标结果使自己的合法权益受到损害的，必须在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“投标人须知前附表”。具体质疑起算时间如下： 
（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；
（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。
38.3 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（质疑函格式见第六章）：
（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
（4）事实依据；
（5）必要的法律依据；
（6）提出质疑的日期。
供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。
38.4采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：
（一）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展采购活动。
（二）对采购过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展采购活动。
质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。
38.5质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第六条规定的财政部门提起投诉（投诉书格式见第六章）。
[bookmark: _八、其他事项]八、验收
39.验收
39.1采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。
39.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。
39.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。
39.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。
九、其他事项
[bookmark: _42.代理服务费]40.代理服务费
40.1代理服务收费标准及缴费账户详见“投标人须知前附表”，投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳代理服务费。
40.2代理服务收费标准：参考“发改价格〔2015〕299号”《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》规定执行，以费率1.5%为基数报价，不再按差额定率累进法计算，下浮幅度为40%。
41.需要补充的其他内容
40.1本招标文件解释规则详见“投标人须知前附表”。
40.2其他事项详见“投标人须知前附表”。
40.3本招标文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本招标文件规定的中小企业扶持政策：
（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，不对其中涉及的工程承建商和服务的承接商作出要求；
（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求；
（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，不对其中涉及的货物的制造商和工程承建商作出要求。
在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本招标文件规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
依据本招标文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。


附件1：
广西壮族自治区政府采购项目合同验收书（格式）

根据政府采购项目（采购合同编号：）的约定，我单位对（项目名称）政府采购项目中标（或者成交）投标人（公司名称）提供的货物（或者工程、服务）进行了验收，验收情况如下：
	验收方式：
	□自行验收 □委托验收

	序号
	名称
	货物型号规格、标准及配置等（或者服务内容、标准）
	数量
	金额

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	合计
	
	

	合计大写金额：亿仟佰拾万仟佰拾元

	实际供货日期
	
	合同交货验收日期
	

	
	
	
	

	验收具体内容
	（应按采购合同、采购文件、投标文件及验收方案等进行验收；并核对中标或者成交投标人在安装调试等方面是否违反合同约定或者服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件)

	验收小组意见
	验收结论性意见：

	
	有异议的意见和说明理由：
签字：

	验收小组成员签字：

	监督人员或者其他相关人员签字：
或者受邀机构的意见（盖章）：

	中标或者成交人负责人签字或者盖章：
联系电话：年月日
	采购人或者受托机构的意见（盖章）：
联系电话：年月日



附件2：
政府采购项目履约保证金退付意见书（参考）
（本项目如有，可以参考使用）
	供
应
商
申
请
	项目编号：

	
	项目名称：

	
	
该项目已于年月日验收并交付使用。根据合同规定，该项目的履约保证金期限于年月日已满，请将履约保证金
（大写）￥（小写）退付到达以下帐户。
单位名称：
开户银行：
帐号：
联系人及电话：

投标人签章：
年月日

	采
购
人
意
见
	
退付意见：（是否同意退付履约保证金及退付金额）




联系人及电话：采购人签章
年月日

	备注
	


注：投标人凭经采购人审批的退付意见书到保证金收取单位办理履约保证金退付事宜。
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第四章评标方法及评标标准

第一节评标方法
本项目采用以下勾选的方式进行评审。
□最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。
☑综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。评标委员会将对各投标人的投标报价、技术和服务方案、投标人的企业实力及资质等方面进行综合评审，对实质上响应招标文件的投标人，由评标委员会各成员独立记名打分。经统计，得出各投标人的综合得分,按综合得分由高到低顺序排列。若综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。若综合得分且投标报价相同的，货物类采购项目以技术性能得分较高者为先，货物类采购项目以实力信誉及业绩得分较高者为先。 

第二节评标程序
1.符合性审查
评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行投标报价、商务、技术等实质性内容符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。
2.符合性审查不通过而导致投标无效的情形
投标人的投标文件中存在对招标文件的任何实质性要求和条件的负偏离，将被视为投标无效。
2.1在报价评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：
（1）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的；
（2）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；
（3）报价超出招标文件规定最高限价，或者超出采购预算金额的；
（4）投标人未就所投分标进行报价或者存在漏项报价；投标人未就所投分标的单项内容作唯一报价；投标人未就所投分标的全部内容作唯一总价报价；存在有选择、有条件报价的（招标文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；
（5）修正后的报价，投标人不确认的；
（6）投标人属于本章第5条第（2）项情形的。
2.2在商务评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：
（1）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；
（2）委托代理人未能出具有效身份证明或者出具的身份证明与授权委托书中的信息不符的； 
（3）为无效投标保证金的或者未按照招标文件的规定提交投标保证金的；
（4）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料的；
（5）投标有效期、项目完成时间（交货时间、服务完成时间或者服务期等）、质保期、售后服务等招标文件中标“★”的商务条款发生负偏离的；
（6）商务条款评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的。
（7）投标文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合招标文件要求的；
（8）投标文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；
（9）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
（10）未响应招标文件实质性要求的；
（11）属于投标人须知正文第9.2条情形的；
（12）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。
2.3在技术评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：
（1）明显不满足招标文件要求的技术规格、安全、质量标准，或者与招标文件中标“★”的技术需求发生负偏离的；
（2）技术需求评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的；
（3）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的；
（4）虚假投标，或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；
（5）投标技术方案不明确，招标文件未允许但存在一个或者一个以上备选（替代）投标方案的。
3.澄清补正
对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应在广西政府采购云平台发布电子澄清函，要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标人在广西政府采购云平台接收到电子澄清函后根据澄清函内容上传PDF格式回函，电子澄清答复函使用CA证书加盖投标人电子签章后在线上传至评标委员会。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
异常情况处理：如遇无法正常使用线上发送澄清函的情况，将启动书面形式办理。启动书面形式办理的情况下，评标委员会以书面形式要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正必须采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或者其授权的代表签字。
未按评标委员会的要求作出明确澄清、说明或者更正的投标人的投标文件将按照有利于采购人的原则由评标委员会进行判定。
4.投标文件修正
4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正： 
（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
    4.2经投标人确认修正后的报价若超过采购预算金额或者最高限价，投标人的投标文件作无效投标处理。
4.3经投标人确认修正后的报价作为签订合同的依据，并以此报价计算价格分。
5.比较与评价
5.1采用综合评分法的
（1）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法及评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
（2）评标委员会独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。
评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。
（3）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准计算各投标人的报价得分。在计算过程中，不得去掉最高报价或者最低报价。
（4）各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数。
（5）评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。
（6）起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。
6.评审复核
6.1评标报告签署前，评标委员会要对评审结果进行复核，复核意见要体现在评标报告中。
6.2评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：
（一）分值汇总计算错误的；
（二）分项评分超出评分标准范围的；
（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；
（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。
评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

第三节评标标准
[bookmark: _Toc2880]综合评分法
标项一适用：
	序号
	评审因素
	评分标准

	1
	价格部分
（满分30分）

	价格分
（满分30分）

	1.评标报价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额等于投标报价。
2.政策性扣除计算方法。
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号）规定，投标人在其投标文件中提供《中小企业声明函》，且其投标全部货物由小微企业制造的，对其投标报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-10%）。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-4 %）。除上述情况外，评标报价=投标报价。
3.按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
4.按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
5.本国产品政策性扣除计算方法。
根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。未达到80%，不享受价格评审优惠。
如果所有参与竞争的供应商均可享受本国产品价格评审优惠，则统一不进行价格扣除。
供应商在其投标文件中对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件的，该产品视为本国产品，给予政策性价格扣除，用扣除后的价格参与评审（未提供上述证明文件或不符合条件的，不享受价格扣除优惠）。
6.满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，其价格分为满分。
价格分计算公式：价格分=（评标基准价／评标报价）×30分

	2
	技术部分
（满分 40 分）
	对招标文件技术指标响应程度
（满分40分）
	根据供应商对招标文件技术指标的响应程度，包括响应设备性能指标、参数、数量、先进性、科技性等，由评标小组根据招标响应文件的情况酌情打分。满分为40分
①满足及优于采购要求的得基础分40分；
② 非▲、■的技术条款有1条不满足，技术分扣1分，扣完为止。
③ 带▲的技术条款有1条不满足，技术分扣5分，扣完为止。
④带■的技术条款有1条不满足，技术分扣2分，扣完为止。

	3
	实施
能力
（满分16分）

	业绩分
（满分5分）

	所投同类项目近五年的销售业绩，与本项目采购同类产品的业绩证明文件（含合同原件的复印件及发票信息）作为支撑材料并提供用户信息备查，中标后原件备查。每提供一份有效合同证明文件得1分，最多得 5分。
以上证明材料复印件须加盖公章，未按照要求提供证明材料的不加分，中标后签定合同之前提供证书原件，供甲方查验真伪。


	
	
	技术方案（满分5分）
	2.技术方案专业能力比较
一档（1分）：产品性能部分满足采购人需求，性能稳定性、拓展性差，得1分；
二档（3分）：产品性能基本满足采购人需求，性能稳定性、拓展性较差或不可知，得3分；
三挡（5分）：产品性能完全满足采购人需求，整体性能优良，设计理念先进，仪器性能稳定，拓展性强，得5分；
未响应不得分。

	
	
	创新能力（满分6分）
	创新能力：暂存柜或试剂柜制造商具有本项目有关产品的部件（包括但不限于废气、材料、风机、电子标签等关键部件）的科技创利新成果，每提供有效证明材料得3分，满分6分。其中外观专利、实用新型专利等非核心专利成果不计入得分，专利过期或不再享有专利权的不计入得分，软件著作权不计入得分（证明材料：提供证书复印件并加盖供应商公章，中标后签定合同之前提供证书原件，供甲方查验真伪）

	4
	售后服务
（满分7分）
	售后服务方案
（满分7分）
	综合比较各投标方是否提出完整合理的有针对性地售后服务方案；能否很好满足采购人的需要等（包括但不限于：交货期、安装、调试，售后服务承诺，保修服务承诺，售后服务机构，上门现场服务、故障响应及恢复时间、定期巡检及技术支持等），是否能从采购人的角度考虑，提出针对性的售后服务；
一档（1分）：售后服务质量有明显欠缺，人员调度、响应速度有明显欠缺，现场服务措施及售后服务保障不完善，满租本项目的需求存在困难，得1分。
二档（4分）：方案内容较为齐全，服务保障体系较为完善，售后服务质量较高，人员调度、响应速度快，现场服务措施及售后服务保障较为完善，得4分。 
三挡（7分）：方案内容齐全、服务保障体系完善，售后服务质量高，人员调度、响应速度快，现场服务措施完善、售后服务有保障，完全符合本项目的需求，得7分。
未提供方案的，得0分。

	5
	设计方案
（满分7分）
	设计方案
（满分7分）
	根据本项目的特点以及实际情况，需提供针对本项目的完整设计方案，（并提供完整的设计图、3D效果图及设备安装摆放图、周边环境分析、管线管道走向及布局图）；需提供对本项目的实施重点、难点分析针对性性解决方案，保障措施完善。系统故障的应急预案：
一档（1分）：方案内容较不全，提供不完整的设计图、3D效果图及设备安装摆放图、周边环境分析、管线管道走向及布局图，对本项目的实施重点、难点分析针对性性解决方案，保障措施不完善得1分；
二档（4分）：方案内容较为齐全，提供较为完整的设计图、3D效果图及设备安装摆放图、周边环境分析、管线管道走向及布局图，对本项目的实施重点、难点分析针对性性解决方案，保障措施较为完善得4分；
三挡（7分）：方案内容齐全，提供完整的设计图、3D效果图及设备安装摆放图、周边环境分析、管线管道走向及布局图完全符合本项目要求，对本项目的实施重点、难点分析针对性性解决方案，保障措施完善得7分。
未提供方案的，得0分。

	总得分=1+2+3+4+5。


注：计分方法按四舍五入取至百分位。


标项二适用：
	序号
	评审因素
	评分标准

	1
	价格部分
（满分30分）
	价格分
（满分30分）
	1.本分标为专门面向中小企业预留项目，价格评审时均不进行价格折扣。
2.本国产品政策性扣除计算方法。
根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。未达到80%，不享受价格评审优惠。
如果所有参与竞争的供应商均可享受本国产品价格评审优惠，则统一不进行价格扣除。
供应商在其投标文件中对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件的，该产品视为本国产品，给予政策性价格扣除，用扣除后的价格参与评审（未提供上述证明文件或不符合条件的，不享受价格扣除优惠）。
3.满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，其价格分为满分。
价格分计算公式：价格分=（评标基准价／评标报价）×30分

	2
	技术部分
（满分 45 分）
	技术参数分
（满分30分）
	评标委员会对通过资格性和符合性审查进入详评的各投标人投标文件对招标文件《采购需求》中“技术参数要求”的响应情况进行独立评审，并按如下计分方式确定得分：
1）通过符合性审查，进入详评的，得基本分30分。
2）负偏离扣分：
①非“★”和非“▲”号技术参数出现负偏离的，每一项扣2分；
②带“▲”号的参数为重要技术指标及要求，不满足要求的每项扣4分；
③以上两项累计扣至基本分0分为止。

	
	
	项目实施方案分
（满分15分）
	由评标委员会根据各投标人投标文件中项目实施方案中的“项目前期准备、项目实施计划、实施人员安排、供货安装调试方案、质量保障措施、项目安全管理措施等内容进行综合评审并独立打分：（未提供相应评审内容或未达到一档要求的，不得分）
一档（5分）：项目实施方案中，有项目前期准备、项目实施计划、实施人员安排、供货安装调试方案、质量保障措施、项目安全管理措施等内容简单描述，且基本满足本项目的实施需求的；
二档（10分）：项目实施方案中，有较详细的项目前期准备方案，有具体的项目实施计划、进度安排，实施人员安排及岗位明确，供货计划紧凑合理，安装调试方案有具体安装方法、安装流程及保障措施，有较详细的质量保障措施、项目安全管理措施，且实施方案满足本项目的实施需求的；
三档（15分）：项目实施方案中，提供的项目实施方案内容切合实际，有详细的项目前期准备方案，有具体的项目实施进度计划、进度安排及进度保障措施等，有项目组织机构、实施人员安排、岗位明确，供货计划详细、紧凑、合理，安装调试方案有具体详细的安装方法、安装流程及保障措施，有详细的质量保障措施、项目安全管理措施，且实施方案整体具有完整性、可行性、针对性，同时满足本项目的实施需求的，能提供交付时间保证措施、能承诺提前将货物送到采购人指定地点并安装调试至正常使用、安全实施工作措施、技术服务等内容；能提供有建设及指导性的安装、调试、验收方法等内容。

	3
	商务部分
（满分 25 分）
	业绩分
（满分8分）
	投标人自2023年1月1日至投标截止时间止，具有其中一种同类产品的项目业绩【以提供中标（成交）通知书或合同复印件或扫描件加盖投标人电子签章为准，并能清晰反映所货物名称（标的名称或产品名称）品牌、型号、合同签订时间，否则将不予计分；同一个编号的项目有两个或两个以上的分标中标的只算一次】的，每提供一个业绩得2分。满分8分。

	
	
	信誉分
（满分6 分）
	投标人具有有效期内的ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书；每项证书得2分，满分6分。提供有效的认证证书扫描件及通过全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn）查询结果截图并加盖投标人电子签章，否则不得分。

	
	
	售后服务分（满分11分）
	售后服务承诺方案分
评标委员会根据各投标人提供的售后服务方案【包含但不限于：服务内容、到达故障现场时间、售后人员配备情况、故障出现解决方案、定期维护 (注明时间)方案、免费保修期外维修方案、备品备件仓库、其他优惠措施等】内容进行综合评审并独立打分：（未提供相应评审内容或未达到一档要求的，不得分）
一档（3分）：有简单的售后服务内容和方案，提出了符合要求的处理问题和响应时间，有售后人员配备情况表，有简单的故障出现解决方案、定期维护 (注明时间)方案、免费保修期外维修方案，且售后服务方案基本满足本项目需求的；
二档（7分）：有较详细、完善的售后服务内容和方案，提出了具体的服务措施，出现故障响应时间、到达故障现场时间、解决故障处理时间优于招标文件要求，故障出现解决方案、定期维护(注明时间)方案、免费保修期外维修方案较详细、具有可行性、合理性，且有投入本项目的售后服务人员及备品备件仓库的；
三档（11分）：有详细、完善的售后服务内容和方案，且满足招标文件要求的同时，提出了具体的服务内容及措施，出现故障响应时间在30分钟内、到达故障现场时间在2小时内、解决故障处理时间在8小时内（需提供投标人或其分公司或售后服务点或制造商售后服务点到采购单位项目实施地的百度或高德等路线截图），故障出现解决方案、培训方案、定期维护方案、免费保修期外维修方案详细描述、具有完整性、针对性和可行性，投标人或制造商有投入本项目的售后服务人员及备品备件他仓库的【需提供有效售后服务人员及零配件仓库等证明材料复印件，人员证明为社保证明有效证明材料，零配件仓库证明材料包括但不限于租赁合同复印件或产权证明文件或营业执照复印件】，其它有利于提高本项目产品或服务质量优惠措施的。
注：以投标文件中提供的售后服务承诺书或相应的承诺函并加盖投标人电子签章为准。

	总得分=1+2+3。


注：计分方法按四舍五入取至百分位。



标项三适用：
	序号
	评审因素
	评分标准

	1
	价格部分
（满分30分）

	价格分
（满分30分）

	1.评标报价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额等于投标报价。
2.政策性扣除计算方法。
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号）规定，投标人在其投标文件中提供《中小企业声明函》，且其投标全部货物由小微企业制造的，对其投标报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-10%）。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-4 %）。除上述情况外，评标报价=投标报价。
3.按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
4.按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
5.本国产品政策性扣除计算方法。
根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。未达到80%，不享受价格评审优惠。
如果所有参与竞争的供应商均可享受本国产品价格评审优惠，则统一不进行价格扣除。
供应商在其投标文件中对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件的，该产品视为本国产品，给予政策性价格扣除，用扣除后的价格参与评审（未提供上述证明文件或不符合条件的，不享受价格扣除优惠）。
6.满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，其价格分为满分。
价格分计算公式：价格分=（评标基准价／评标报价）×30分

	2
	技术部分
（满分 53 分）
	技术参数分（满分44分）
	评标委员会对通过资格性和符合性审查进入详评的各投标人投标文件，对照招标文件《采购需求》中“技术参数要求”的响应情况进行独立评审，并按如下计分方式确定得分：
（1）基本分：通过资格性和符合性审查的，得基本分44分。满分44分。
注：采购需求中标注“★”为实质性响应参数，不满足任意一项★参数将在符合性审查环节直接否决投标，本评分项不再对★参数做扣分、加分评审。
（2）负偏离扣分：
非“▲”号普通技术参数发生负偏离的，每有一项扣2分；
带“▲”号重要技术参数发生负偏离的，每有一项扣4分；
本部分最多扣44分，扣完本项基本分为止，不产生负分。
判定规则：是否构成负偏离，以投标文件响应内容、所附证明材料与采购需求参数客观比对确认。
注：如投标产品对外公开的产品彩页或说明书或官网截图或检测报告中技术参数与投标文件中承诺的不一致时，以产品彩页或说明书或官网截图或检测报告中的技术参数为准。

	
	
	项目实施方案分（满分9分）
	由评标委员会根据各投标人投标文件中项目实施方案中的“项目前期准备、项目实施计划、实施人员安排、供货安装调试方案、质量保障措施、项目安全管理措施等内容进行综合评审并独立打分：（未提供相应评审内容或未达到一档要求的，不得分）
一档（3分）：项目实施方案中，有项目前期准备、项目实施计划、实施人员安排、供货安装调试方案、质量保障措施、项目安全管理措施等内容简单描述，且基本满足本项目的实施需求的； 
二档（6分）：项目实施方案中，有较详细的项目前期准备方案，有具体的项目实施计划、进度安排，实施人员安排及岗位明确，供货计划紧凑合理，安装调试方案有具体安装方法、安装流程及保障措施，有较详细的质量保障措施、项目安全管理措施，且实施方案满足本项目的实施需求的；
三档（9分）：项目实施方案中，有详细的项目前期准备方案，有具体的项目实施进度计划、进度安排及进度保障措施等，有项目组织机构、实施人员安排、岗位明确、且实施人员具有一定的专业性并提供证明材料的，供货计划详细、紧凑、合理，安装调试方案有具体详细的安装方法、安装流程及保障措施，有详细的质量保障措施、项目安全管理措施，且实施方案整体具有完整性、可行性、针对性，同时满足本项目的实施需求的。

	3
	商务部分
（满分 17 分
	业绩分（满分1分）
	投标人自2023年1月1日至投标截止时间止，具有同类产品的项目业绩【以提供中标（成交）通知书或合同复印件或扫描件加盖投标人电子签章为准，并能清晰反映所货物名称（标的名称或产品名称）品牌、型号、合同签订时间或中标（成交）通知书发出时间，否则将不予计分；同一个编号的项目有两个或两个以上的分标中标的只算一次】的，每提供一个业绩得1分。满分1分

	
	
	售后服务分（满分11分）
	（1）售后服务承诺方案分
评标委员会根据各投标人提供的售后服务方案【包含但不限于：服务内容、到达故障现场时间、售后人员配备情况、故障出现解决方案、定期维护 (注明时间)方案、免费保修期外维修方案、备品备件仓库、其他优惠措施等】内容进行综合评审并独立打分：（未提供相应评审内容或未达到一档要求的，不得分）
一档（3分）：有简单的售后服务内容和方案，提出了符合要求的处理问题和响应时间，有售后人员配备情况表，有简单的故障出现解决方案、定期维护 (注明时间)方案、免费保修期外维修方案，且售后服务方案基本满足本项目需求的；
二档（6分）：有较详细、完善的售后服务内容和方案，提出了具体的服务措施，出现故障响应时间、到达故障现场时间、解决故障处理时间优于招标文件要求，故障出现解决方案、定期维护(注明时间)方案、免费保修期外维修方案较详细、具有可行性、合理性，且有投入本项目的售后服务人员及备品备件仓库的；
三档（9分）：有详细、完善的售后服务内容和方案，且满足招标文件要求的同时，提出了具体的服务内容及措施，出现故障响应时间在30分钟内、到达故障现场时间在2小时内、解决故障处理时间在8小时内（需提供投标人或其分公司或售后服务点到采购单位项目实施地的百度或高德等路线截图），故障出现解决方案、定期维护方案、免费保修期外维修方案详细描述、具有完整性、针对性和可行性，有投入本项目的售后服务人员及备品备件他仓库的【需提供有效售后服务人员及零配件仓库等证明材料复印件，人员证明材料包括但不限于劳动合同复印件或单位出具的证明材料或社保证明或其他有效证明材料，零配件仓库证明材料包括但不限于租赁合同复印件或产权证明文件或营业执照复印件】，其它有利于提高本项目产品或服务质量优惠措施的。
（2）承诺更长免费保修期（满分2分）
投标人承诺所投产品在满足基本免费保修期的基础上每延长半年得1分，满分2分。
注：以投标文件中提供的售后服务承诺书或相应的承诺函并加盖投标人电子签章为准。

	
	
	培训方案（满分5分）
	投标人根据产品特点及保养事项对采购人所使用设备人员提供设备操作及操作过程中注意事项等内容进行培训,包括拟派培训人员的安排、培训大纲、培训时间、培训人数等，并依据所提供的培训方案的科学性、合理性、针对性等因素进行评分（未提供相关内容的不得分）：
一档（2分）：投标人针对本项目为采购人提供有培训课堂，但设备操作培训课程安排含糊，课程及培训内容安排有不明确之处。
二档（3分）：投标人针对本项目为采购人提供有专人指导（至少1名专职技术人员）以及针对使用人员对设备操作有课程安排以及培训内容安排，且安排培训场次达到2场以上，对设备的操作过程中注意事项有粗糙的操作指引。
三档（5分）：投标人针对本项目为采购人提供有专人指导（至少2名专职技术人员），针对使用人员对设备操作有明确课程安排以及详细的培训内容安排，且安排培训场次达到3场以上，对设备的操作过程中注意事项有详细指引。

	总得分=1+2+3。


注：计分方法按四舍五入取至百分位。
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[bookmark: _Toc21995][bookmark: _Toc28000]第四节中标候选人推荐原则
1.评标委员会根据原始评标记录和评标结果编写评标报告，并通过电子交易平台向采购人、采购代理机构提交。
2.评标委员会将根据得分由高到低排列次序（得分相同时，以投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的，按技术、商务、政策功能得分高低顺序排列）并推荐三名中标候选供应商。招标采购人应当确定评审委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，招标采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，招标采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人。
3.投标人可以针对一个或者多个分标进行投标，标项一至标项三兼投不兼中，只能成为一个分标的第一中标候选人，其他分标不再成为中标候选人，标项一至标项三的推荐顺序按照标项一→标项二→标项三进行推荐。



[bookmark: _Toc13755][bookmark: _Toc6006]第五章拟签订的合同文本



采购合同










项目名称：
项目编号：
采购人（甲方）：广西师范大学
供应商（乙方）：
签订合同时间： 年   月   日
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[bookmark: _Hlk55381736]
《广西壮族自治区政府采购合同》文本

合同编号：

采购人（甲方）：广西师范大学                         采购计划文号：                       
中标供应商（乙方）：                                 项目编号：                           
项目名称：                                           
签订地点：  广西桂林                                 签订时间：                           

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照公开招标文件（以下简称招标文件）规定条款和成交供应商承诺，甲乙双方签订本合同。
[bookmark: _Toc21606][bookmark: _Toc28943][bookmark: _Toc26790][bookmark: _Toc4971][bookmark: _Toc4253][bookmark: _Toc13209]第一条　合同标的
[bookmark: _Toc4056][bookmark: _Toc23891]1.供货一览表
	项号
	标的名称
	品牌（如有）和制造商
	规格型号
	技术参数及配置
	数量
①
	单位
	单价（元）
②
	单项合计金额（元）
③＝①×②

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	合同总金额：（大写）人民币                     （小写）¥                    


根据《中标通知书》的中标内容，乙方作为本项目的中标供应商，合同的总金额（含税）为：（大写）        人民币（￥        元）。
第二条  质量保证
1、乙方应按投标文件承诺的货物型号、技术规格、技术参数、质量标准向甲方提供未经使用的全新原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量标准。
2、乙方提供货物的保修期为             。在保修期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，甲方有权选择按以下办法之一处理：
（1）更换：由乙方承担所有发生的全部费用和停用期间损失（按照每日【  】元计）。
（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。
（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、贷款利息及银行手续费等）和停用期间损失（按照每日【  】元计）。
第三条  权利保证
1、乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。
2、乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。
3、乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵或权利限制。
第四条  货物包装、运输
1、乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。
2、使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。如有进口设备必须提供报关单。
3、乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。
4、货物在最终验收移交甲方前发生的风险均由乙方负责。
第五条  交付
1、交付使用时间：  合同签订后【 】日内               ，地点：采购人指定地点【  】。
2、乙方提供不符合招标文件、投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。
3、乙方应将所有提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备用、备件等交付给甲方、如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。
第六条  质量标准、验收标准、验收程序及方法
1、质量标准：
本项目执行国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。如具体采购需求与标准、规范不一致的，高于标准、规范的按具体采购需求执行；低于标准、规范的按标准、规范执行。供应商所提供的产品必须是全新、完好、无破损、未经使用的原装产品，产品符合制造厂家合格产品的出厂质量标准，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。
2、验收标准：
1）本项目执行国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。如具体采购需求与标准、规范不一致的，高于标准、规范的按具体采购需求执行；低于标准、规范的按标准、规范执行。供应商所提供的产品必须是全新、完好、无破损、未经使用的原装产品，产品符合制造厂家合格产品的出厂质量标准，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。
2）产品到货后，甲方现场根据招标文件要求及投标文件承诺逐条对应进行核验（含测试或试运行），核验不合格的，甲方有权不予验收，同时报相关监督管理部门，由此造成甲方经济损失的由乙方负责承担全部赔偿责任。
3）因产品质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对产品质量进行鉴定。产品符合标准的，鉴定费由甲方承担；产品不符合标准的，鉴定费由乙方承担。
3、验收程序及方法：
1）乙方履行完合同义务后，书面向甲方提交验收申请。
2）甲方委托第三方机构组织项目验收的，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准。
3）本项目验收由验收小组按照采购合同约定对每一项技术和商务要求的履约情况进行确认。
4）验收结束后，验收小组出具采购验收书，验收书应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，并列明项目总体评价，由验收小组、甲方和乙方共同签署。甲方委托第三方机构组织项目验收的，其验收结果以第三方机构出具验收结论为准，甲方和乙方共同签署确认。
5）验收过程中所产生的一切费用均由乙方承担。
6）验收书一式五份，甲乙双方各执二份、受托第三方机构一份（如有）。
7）验收结论不合格的，乙方应自收到验收书后7日内及时予以解决。经乙方对验收结论不合格的货物进行整改后，仍然达不到要求的，甲方有权选择按以下办法之一处理：
①更换：由乙方承担所发生的全部费用。
②贬值处理：由甲乙双方合议定价。
③退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、贷款利息及银行手续费等）和停用期间损失（按照每日【  】元计）。
4、交付标准和方法：
（1）除售后服务验收外，验收结论合格的，乙方应自收到验收书后7日内向甲方交付使用。
（2）货物的所有权和风险自交付时起由乙方转移至甲方，货物交付给甲方之前所有风险均由乙方承担。
第七条  安装和培训
1、甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。
2、乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：广西桂林市采购人指定时间地点。
第八条  售后服务、保修期
1、乙方应按照国家有关法律规定和“三包”规定以及投标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。
2、如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在投标文件承诺的时间内到达甲方现场处理。
3、在保修期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。
4、货物免费保修（升级、维护）期限为按乙方投标文件中承诺且不低于采购要求的时间，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的货物，终生维修，维修时只收部件成本费。
第九条  税费
本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
第十条  付款方式
在交货验收合格、培训指导完成及设备正常使用后，乙方在3日内开具增值税专用发票给甲方，甲方收到增值税专用发票后30个工作日内支付100％的合同金额（无息）。
第十一条 履约保证金
1.履约保证金金额：合同金额的5%（中标人为中小微企业时为中标金额的2%）。
2.履约保证金递交方式：乙方在签订合同前以银行转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金方式向甲方提交。
（1）履约保证金采用银行转账交纳方式的，乙方在签订合同前交至甲方指定账户并且到账。
（2）履约保证金采用支票、汇票或本票交纳方式的，乙方在签订合同前，向甲方提交支票、汇票或本票原件。
（3）履约保证金采用银行、保险机构出具的保函交纳方式的，乙方在签订合同前，向甲方提交保函原件。
（4）履约保证金指定账户
开户名称：广西师范大学
开户银行：中国工商银行股份有限公司桂林市高新科技支行
账    号：2103215109264004618
3.履约保证金退付方式、时间及条件：
（1）履约保证金在乙方履行完合同约定的权利义务（包括免费保修服务等）事项后7个工作日内，由乙方凭履约保证金的申请表向甲方申请办理履约保证金退还手续，甲方在收到合格材料后5个工作日内办理履约保证金退付手续（不计利息）。
（2）乙方在签订合同后存在违约情形的，履约保证金或保函原件不予退还。保函形式的甲方按相关规定由出具保函的银行、保险机构承担乙方违约赔付责任，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。
（3）在履约保证金退还日期前，若乙方的开户名称、开户银行、账号有变动的，请以书面形式通知履约保证金收取单位，否则由此产生的后果由乙方自负。
（4）履约保证金采用保函形式缴纳的，甲方在保证期限届满后及时对收取的保证金进行核实和结算。
第十二条  违约责任
1、乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时造成逾期交货的，乙方应每日向甲方支付合同金额0.02%违约金并赔偿甲方经济损失。
2、乙方提供的货物如果侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。
3、因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处理。
4、乙方逾期交货、逾期完成安装调试申请验收的，每天向甲方偿付合同金额0.2‰违约金，但违约金额不得超过合同金额5%，超过20天甲方有权解除合同，乙方按照合同金额的5%支付违约金。甲方延期付货款的，每天向乙方偿付合同金额0.2‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过合同金额5%。
5、乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的（包括未按时响应、未按时完成维修等情形），乙方应按1000元/次向甲方支付违约金。
6、乙方提供的货物在保修期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其他质量原因造成的问题，由乙方负责，乙方拒绝处理的，甲方代为处理的费用从履约保证金（如有）中扣除，不足另补。
7、其他违约行为按违约所涉金额5%收取违约金并赔偿经济损失。
第十三条  不可抗力事件处理
1、在合同有效期内，乙方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
3、不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
第十四条  合同争议解决
1、因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。
2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地人民法院（【  】区人民法院）提起诉讼。
3、诉讼期间，本合同继续履行。
第十五条  知识产权和保密要求
1、甲方在履行合同过程中提供给乙方的全部图纸、文件和其他含有数据和信息的资料，其知识产权属于甲方。
2、除采购文件及采购需求另有约定外，甲方不因签署和履行合同而享有乙方在履行合同过程中提供给甲方的图纸、文件、配套软件、电子辅助程序和其他含有数据和信息的资料的知识产权。
3、乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的知识产权或者其他权利。如合同货物涉及知识产权，则乙方保证甲方在使用合同货物过程中免于受到第三方提出的有关知识产权侵权的主张、索赔或诉讼的伤害。
4、如果甲方收到任何第三方有关知识产权的主张、索赔或诉讼，乙方在收到甲方通知后，应以甲方名义并在甲方的协助下，自负费用处理与第三方的索赔或诉讼，并赔偿甲方因此发生的费用和遭受的损失。如果乙方拒绝处理前述索赔或诉讼或在收到甲方通知后28日内未作表示，甲方可以自己的名义进行这些索赔或诉讼，因此发生的费用和遭受的损失均应由乙方承担。
5、未经甲方书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或者任何合同条款、规格、计划、图纸、样品或者资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的其他人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
6、乙方保证将要交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。
第十六条  合同生效及其它
1、合同经甲乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。
2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。
3、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。
第十七条  合同的变更、终止与转让
1、本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更，中止或终止。
2、乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。
第十八条  签订本合同依据（合同组成部分）
1.招标文件；
2.投标函、开标一览表；
3.商务条款偏离表；
4.技术偏离表；
5.中标通知书；
6.履约保证金（附中小企业声明函）（如有）。
本合同一式伍份，甲方执贰份，乙方执贰份，采购代理机构壹份。补充协议含售后服务承诺书等，与本合同具有同等法律效力。
本合同自签订生效之日起2个工作日内，甲方应当将采购合同在广西壮族自治区财政厅指定的媒体上公告。

	甲方（章）

年   月   日
	乙方（章）              

       年   月   日

	单位地址：
	单位地址：

	法定代表人：
	法定代表人：

	委托代理人：
	委托代理人：

	电话：
	电话：

	电子邮箱：
	电子邮箱：

	开户银行：
	开户银行：

	账号：
	账号：

	邮政编码：
	邮政编码：
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第一节投标文件外层包装封面格式



投标文件






项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

投标截止时间前不得启封

                        年    月    日





[bookmark: _Toc28877][bookmark: _Toc8872][bookmark: _Toc19686836][bookmark: _Toc254970557][bookmark: _Toc254970698]第二节报价文件格式


电子投标文件



报价文件



项目名称： 

项目编号： 

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

                                   年  月  日

报价文件目录
根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。




1.投标函：
投 标 函

致：采购人名称：
根据贵方      项目名称    （项目编号：）的招标公告，签字代表   （姓名）   经正式授权并代表投标人      （投标人名称）   提交投标文件。
据此函，我方宣布同意如下：
1.我方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。
2.我方在投标之前已经完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。
3.本投标有效期自投标截止之日起90日。
4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。
5.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或者资料。
6.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。
7.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。
8.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次投标文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）
□我方本次投标文件内容中未涉及商业秘密；
□我方本次投标文件涉及商业秘密的内容有：；
9.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：
地址：邮编：
电话：传真：
投标人名称:
开户银行：银行账号：

法定代表人或者委托代理人（签字/电子签名）：
投标人名称（公章或电子签章）：
日期：    年   月   日

2.开标一览表（货物类格式）
开标一览表

项目名称：项目编号：         分标：
投标人名称：                       单位：元
	
序号
	
货物/服务名称
	品牌
	
规格、型号
	
制造商
	
原产地
	数量
及单
位①
	单价②
	投标报价
③=①×②
	
备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	……
	……
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计金额大写：人民币(￥)



注: 
1.投标人的开标一览表必须加盖投标人电子签章并由法定代表人或者委托代理人签字或者电子签名，否则其投标作无效标处理。
2.报价一经涂改，应在涂改处加盖投标人公章或者由法定代表人或者委托代理人签字（或者电子签名）或者盖章，否则其投标作无效标处理。
3.招标文件中列明采购专用耗材的，应按招标文件规定的耗材量或者按耗材的常规试用量提供报价。
4.如有多分标，按分标分别提供开标一览表，否则投标无效。

法定代表人或者委托代理人（签字/电子签名）：
投标人名称（公章或电子签章）：
日期：    年   月   日

[bookmark: _Toc19686837][bookmark: _Toc20754]
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第三节资格证明文件格式


电子投标文件

资格证明文件







项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：


年  月  日



资格证明文件目录
根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。



5.投标人直接控股、管理关系信息表

投标人直接控股股东信息表
	序号
	直接控股股东名称
	出资比例
	身份证号码或者统一社会信用代码
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	……
	
	
	
	


注：
1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。
2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。
3.供应商不存在直接控股股东的，则填“无”。

法定代表人或者委托代理人（签字/电子签名）：
投标人名称（公章或电子签章）：
日期：    年   月   日


投标人直接管理关系信息表
	序号
	直接管理关系单位名称
	统一社会信用代码
	备注

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	……
	
	
	


注：
1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。
2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。
3.供应商不存在直接管理关系的，则填“无”。


法定代表人或者委托代理人（签字/电子签名）：
投标人名称（公章或电子签章）：
日期：    年   月   日

6.投标声明

投标声明
（采购人名称）：
我方参加贵单位组织项目（项目编号：标项：）的政府采购活动。我方在此郑重声明：
1.我方参加本项目的政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。
2.我方不是采购人的附属机构；不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。
3.我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
（一）具有独立承担民事责任的能力；
（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（六）法律、行政法规规定的其他条件。
4.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。
    特此承诺。
注：如为联合体投标，盖章处须加盖联合体各方公章并由联合体各方法定代表人分别
签署，否则投标无效。

法定代表人或者委托代理人（签字/电子签名）：
投标人名称（公章或电子签章）：
日期：    年   月   日

[bookmark: _Toc19686838][bookmark: _Toc5155]
第四节 商务技术文件格式





电子投标文件



商务技术文件

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

                        年  月  日


商务技术文件目录
根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。


1.投标人参加本项目无围标串标行为的承诺

投标人参加本项目无围标串标行为的承诺函
一、我方承诺无下列相互串通投标的情形：
1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或者不同投标人报名的IP地址一致的；
2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
3.不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；
4.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
5.不同投标人的投标文件相互混装；
6.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。
二、我方承诺无下列恶意串通的情形：
1.投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；
2.投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；
3.投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；
4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；
5.投标人之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定投标人中标，然后再参加投标；
6.投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；
7.投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

法定代表人或者委托代理人（签字/电子签名）：
投标人名称（公章或电子签章）：
日期：    年   月   日


2.法定代表人身份证明

法定代表人身份证明
投 标 人：
地    址：
姓    名：性      别：
年    龄：职      务：
身份证号码：
系            （投标人名称）              的法定代表人。
特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

法定代表人或者委托代理人（签字/电子签名）：
投标人名称（公章或电子签章）：
日期：    年   月   日

注：自然人投标的无需提供

3.法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书
（非联合体投标格式）
（如有委托时）

致：采购人名称：
我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现授权委托              （姓名）以我方的名义参加     （项目名称）     （项目编号：标项：）项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。
    我方对委托代理人的签字事项负全部责任。
本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。
委托代理人无转委托权，特此委托。
附：法定代表人身份证明及委托代理人有效身份证正反面复印件

委托代理人签字：            法定代表人签字：
所在部门职务：                      职务：
委托代理人身份证号码：

投标人(公章或电子签章)：
日期：    年   月   日



注：1.法定代表人必须在授权委托书上签字或者盖章或者电子签名，委托代理人必须在授权委托书上签字或者电子签名，否则按无效投标处理；
2.以联合体形式投标的，本授权委托书应由联合体牵头人的法定代表人按上述规定签署。
3.供应商为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人。

法定代表人授权委托书
（联合体投标格式）
（如有委托时）
致：采购人名称：
根据  （牵头人名称）与（联合体其他成员名称）签订的《联合体投标协议书》的内容，（牵头人名称）的法定代表人（姓名）现授权委托              （姓名）以我方的名义参加项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。
我方对委托代理人的签字事项负全部责任。
本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。
委托代理人无转委托权，特此委托。
附：牵头人法定代表人身份证明及委托代理人有效身份证正反面复印件

牵头人法定代表人（签字）：
牵头人（盖公章）：
日期：    年   月   日

被授权人（签字）：
日期：    年   月   日

注：1.法定代表人必须在授权委托书上签字或者盖章或者电子签名，委托代理人必须在授权委托书上签字或者电子签名，否则按无效投标处理；
2.以联合体形式投标的，本授权委托书应由联合体牵头人的法定代表人按上述规定签署。
3. 供应商为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本
116

	126

4.商务条款偏离表(注：按项目需求表具体项目修改)

所投分标：标项

	项目
	招标文件商务条款要求
	投标人的承诺
	偏离说明

	一
	1……
2……
3……
[image: ]
	1……
2……
3……
[image: ]
	正偏离（负偏离或无偏离）

	二
	1……
2……
3……
[image: ]
	1……
2……
3……
[image: ]
	正偏离（负偏离或无偏离）

	...
	1……
2……
3……
[image: ]
	1……
2……
3……
[image: ]
	正偏离（负偏离或无偏离）

	…
	
	
	


注：
1. 说明：应对照招标文件“第二章 采购需求”中的商务要求逐条实质性响应，并作出偏离说明。
2.投标人应根据自身的承诺，对照招标文件要求在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。


法定代表人或者委托代理人（签字/电子签名）：
投标人名称（公章或电子签章）：
日期：    年   月   日
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6.设备性能配置清单

设备性能配置清单
所投分标：标项

	序号
	部件编号
	货物名称
	注册证号
	规格型号
	生产厂家
及品牌
	单位
	数量
	总价（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



备注：
以上性能配置清单中“部件编号、名称、注册证号、规格型号、生产厂家及品牌、单位、数量、总价（元）”必须如实填写完整，品牌、规格型号没有则填无，填写有缺漏的，作无效投标处理。货物名称、数量、单位、品牌必须与“开标一览表”一致，否则作无效投标处理。

法定代表人或者委托代理人（签字/电子签名）：
投标人名称（公章或电子签章）：
日期：    年   月   日




7.技术偏离表格式

技术偏离表
所投分标：标项
	项号
	标的的名称
	招标要求
	投标响应
	偏离说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：
1. 说明：应对照招标文件“第二章 采购需求”中的技术参数及性能（配置）要求逐条实质性响应，并作出偏离说明。
2.投标人应根据投标设备的性能指标，对照招标文件要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

法定代表人或者委托代理人（签字/电子签名）：
投标人名称（公章或电子签章）：
日期：    年   月   日

9.类似的业绩证明文件

投标人同类项目情况一览表格式：

投标人业绩情况一览表
	采购人名称
	项目名称
	合同金额
（万元）
	采购人联系人及
联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



注：投标人根据评标标准具体要求附业绩证明材料
法定代表人或者委托代理人（签字/电子签名）：
投标人名称（公章或电子签章）：
日期：    年   月   日


10.项目实施人员一览表
项目实施人员一览表

所投分标：标项
	姓名
	职务
	专业技术资格（职称）或者职业资格或者执业资格证或者其他证书
	证书编号
	参加本单位
工作时间
	劳动合同编号

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



注：
1.在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。
2.投标人应当附本表所列证书的复印件并加盖投标人电子公章。

11.选配件、专用耗材、售后服务优惠表格式(注：按项目需求表具体项目修改)

选配件、专用耗材、售后服务优惠表
所投分标：标项
	序号
	优惠内容
	适用机型
	单价
	比市场价优惠率

	1
	
	
	
	%

	2
	
	
	
	%

	3
	
	
	
	%



法定代表人或者委托代理人（签字/电子签名）：
投标人名称（公章或电子签章）：
日期：    年   月   日

[bookmark: _Toc16006][bookmark: _Toc19686840]
第七章其他文书、文件格式

联合投标协议书格式
联合体协议书



	（所有成员单位名称）自愿组成	（联合体名称）联合体，共同参加	（项目名称）采购招标项目投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1.  	（某成员单位名称）为	（联合体名称）牵头人。
2.联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件及对文件的盖章，提交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项目有关的一切事宜。
3.联合体牵头人在本项目中签署和盖章的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。
4.联合体各成员单位内部的职责分工如下：	。
5.本协议书自所有成员单位法定代表人或者其委托代理人签字或者盖公章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。
6.本协议书一式	份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由法定代表人签字的，应附法定代表人身份
证明；由委托代理人签字的，应附授权委托书。

联合体牵头人名称（盖公章）：

法定代表人或者其委托代理人：	（签字）

联合体成员名称（盖公章）：

法定代表人或者其委托代理人：	（签字）

联合体成员名称（盖公章）：

法定代表人或者其委托代理人：	（签字）

……

	年	月	日


 中小企业声明函格式

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
…… 
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


投标人(公章或电子签章)：
日期：    年   月   日



注：享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式
[bookmark: OLE_LINK13][bookmark: OLE_LINK14]
残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


投标人(公章或电子签章)：
日期：    年   月   日




注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。


 关于符合本国产品标准的声明函格式
关于符合本国产品标准的声明函
本公司             （单位名称）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发[2025]34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下:
1.       （产品名称1），生产厂为          （厂名） ，厂址为     （生产厂址）。     （产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。     （产品名称1）的（关键组件）在中国境内生产。   （产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。
2.       （产品名称2），生产厂为          （厂名） ，厂址为     （生产厂址）。        （产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。        （产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。        （产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
......
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。


公司（单位）名称（盖章或电子签章）：
日期：年   月   日
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

质疑函（格式）
一、质疑供应商基本信息：
质疑供应商：
地址：邮编：
联系人：联系电话：
授权代表：
联系电话：
地址：邮编：
二、质疑项目基本情况：
质疑项目的名称：
质疑项目的编号：
采购人名称：
质疑事项：
□招标文件   招标文件获取日期：
□采购过程   
□中标结果   
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：
事实依据：
法律依据：
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求：
请求：

签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
4.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
5.质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。



投诉书（格式）
一、投诉相关主体基本情况：
投标人：
地址：邮编：
法定代表人/主要负责人：
联系电话：
授权代表：联系电话：
地址：邮编：
被投诉人1：
地址：邮编：
联系人：联系电话：
被投诉人2：
……
相关供应商：
地址：邮编：
联系人：联系电话：
二、投诉项目基本情况：
采购项目的名称：
采购项目的编号：
采购人名称：
代理机构名称：
招标文件公告：是/否公告期限：
采购结果公告：是/否公告期限：
三、质疑基本情况
投诉人于年月日，向提出质疑，质疑事项为：


采购人/代理机构于年月日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。                                                                                             
四、投诉事项具体内容
投诉事项1：
事实依据：

法律依据：

投诉事项2  
……
五、与投诉事项相关的投诉请求：
请求：

签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：
1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。
2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。
4.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。
6.投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
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